[image: image1.jpg]INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI



[image: image2.jpg]UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO




[image: image3.png]



	
	
	
	


ZP/UR/165/2013                                                                   Zadanie 1- modyfikacja z dn. 20.11.2013r.



                                                                                                                                              Załącznik nr 1.1a do siwz

Opis przedmiotu zamówienia

Nr 1 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wagi precyzyjnej -  3 szt.

Wykonawca oferuje :

Producent …………………………………

Typ………………………………………..

	Lp.
	Parametr
	Wymagany parametr


	Opis parametru oferowanego
(wypełnia Wykonawca)

	1
	2
	3
	4

	Wymagania techniczne

	1. 
	Zakres ważenia
	Nie mniejszy niż 2100 g
	

	2. 
	Dokładność; powtarzalność; liniowość
	0,01 g; 0,01 g; 0,02 g
	

	3. 
	Czas stabilizacji
	Nie dłuższy niż 3 sekundy
	

	4. 
	Kalibracja
	Cyfrowa wbudowanym odważnikiem kalibracyjnym
	

	5. 
	Tryby pracy
	Ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe
	

	6. 
	Jednostki ważenia
	g, kg, ct, oz, dwt, Tcal, Tola, Mommes, Baht, Grain, Mesghal, Niutony, ozt, Teal
	

	7. 
	Wyświetlacz
	Alfanumeryczny ciekłokrystaliczny LCD
	

	8. 
	Oprogramowanie
	Ustawiane poziomy filtracji dla dostosowania do warunków otoczenia
	

	9. 
	Konstrukcja
	- poziomnica z przodu wagi dla łatwego poziomowania

- 2 nóżki regulacyjne do poziomowania wagi

- hak do ważenia podwieszanego

- klawiatura z opisami w języku polskim
	

	10. 
	Szalka
	Ze stali nierdzewnej o średnicy 180 mm
	

	11. 
	Złącza
	RS232
	

	12. 
	Zasilanie
	przez zasilacz, 100-240V
	

	13. 
	Wymiary wagi (szer. x wys. x gł.)
	Max. 196 x 92 x 320 mm 
	

	14. 
	Gwarancja
	Min. 24 miesiące
	


Wymagania pozostałe
Serwis:
Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Certyfikaty: (dołączyć wraz z dostawą)

- CE

- autoryzacja serwisu

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał na miejscu u zamawiającego kalibracji wag.

	



	
	
	










Załącznik nr 1.1b do siwz

Opis przedmiotu zamówienia

Nr 2

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wagi precyzyjnej nr 2  - 3 szt.

Wykonawca oferuje :

Producent …………………………………

Typ………………………………………..

	Lp.
	Parametr
	Wymagany parametr


	Opis parametru oferowanego

(wypełnia Wykonawca)

	1
	2
	3
	4

	Wymagania techniczne



	1. 
	Zakres ważenia
	Nie mniejszy niż 510 g
	

	2. 
	Dokładność; powtarzalność; liniowość
	0,01 g; 0,01 g; 0,02 g
	

	3. 
	Czas stabilizacji
	Nie dłuższy niż 3 sekundy
	

	4. 
	Kalibracja
	Cyfrowa wbudowanym odważnikiem kalibracyjnym
	

	5. 
	Tryby pracy
	Ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe
	

	6. 
	Jednostki ważenia
	g, kg, ct, oz, dwt, Tcal, Tola, Mommes, Baht, Grain, Mesghal, Niutony, ozt, Teal
	

	7. 
	Wyświetlacz
	Alfanumeryczny ciekłokrystaliczny LCD
	

	8. 
	Oprogramowanie
	Ustawiane poziomy filtracji dla dostosowania do warunków otoczenia
	

	9. 
	Konstrukcja
	- poziomnica z przodu wagi dla łatwego poziomowania

- 2 nóżki regulacyjne do poziomowania wagi

- hak do ważenia podwieszanego

- klawiatura z opisami w języku polskim
	

	10. 
	Szalka
	Ze stali nierdzewnej o średnicy 180 mm
	

	11. 
	Złącza
	RS232
	

	12. 
	Zasilanie
	przez zasilacz, 100-240V
	

	13. 
	Wymiary wagi (szer. x wys. x gł.)
	Max.196 x 92 x 320 mm  
	

	14. 
	Gwarancja: 
	Minimum 24 miesiące
	


Wymagania pozostałe

Serwis:
Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Certyfikaty: ( dołączyć wraz z dostawą)

 - CE

- autoryzacja serwisu

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał na miejscu u zamawiającego kalibracji wag.

	



	
	
	










Załącznik nr 1.1b do siwz

Opis przedmiotu zamówienia

Nr 3 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wagi precyzyjnej nr 3- 3 szt.

Wykonawca oferuje :

Producent …………………………………

Typ………………………………………..

	Lp.
	Parametr
	Wymagany parametr


	Opis parametru oferowanego

(Wypełnia Wykonawca)

	1
	2
	3
	4

	Wymagania techniczne

	1. 
	Zakres ważenia
	Nie mniejszy niż 210 g
	

	2. 
	Dokładność; powtarzalność; liniowość
	1 mg; 1 mg; 2 mg
	

	3. 
	Czas stabilizacji
	Nie dłuższy niż 3 sekundy
	

	4. 
	Kalibracja
	Cyfrowa wbudowanym odważnikiem kalibracyjnym
	

	5. 
	Tryby pracy
	Ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe
	

	6. 
	Jednostki ważenia
	g, kg, ct, oz, dwt, Tcal, Tola, Mommes, Baht, Grain, Mesghal, Niutony, ozt, Teal
	

	7. 
	Wyświetlacz
	Alfanumeryczny ciekłokrystaliczny LCD
	

	8. 
	Oprogramowanie
	Ustawiane poziomy filtracji dla dostosowania do warunków otoczenia
	

	9. 
	Konstrukcja
	- łatwa w demontażu szklana osłona przeciwwietrzna z ruchomymi bocznymi drzwiczkami i pokrywą górą

- poziomnica z przodu wagi dla łatwego poziomowania

- 2 nóżki regulacyjne do poziomowania wagi

- hak do ważenia podwieszanego

- klawiatura z opisami w języku polskim
	

	10. 
	Szalka
	Ze stali nierdzewnej o średnicy 120 mm
	

	11. 
	Złącza
	RS232
	

	12. 
	Zasilanie
	przez zasilacz, 100-240V
	

	13. 
	Wymiary wagi (szer. x wys. x gł.)
	Max. 196 x 287 x 320 mm 
	

	14. 
	Gwarancja:
	Minimum 24 miesiące
	


Wymagania pozostałe

Serwis:
Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny


Certyfikaty:  (dołączyć wraz z dostawą)

- CE

- autoryzacja serwisu


Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał na miejscu u zamawiającego kalibracji wag.

	



	
	
	






Załącznik nr 1.1b do siw
Opis przedmiotu zamówienia

Nr4

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wagi precyzyjnej nr 4- 3 szt.

Wykonawca oferuje :

Producent …………………………………

Typ………………………………………..
	Lp.
	Parametr
	Wymagany parametr


	Opis parametru oferowanego
(wypełnia Wykonawca)

	Wymagania techniczne



	1. 
	Zakres ważenia
	Nie mniejszy niż 810 g
	

	2. 
	Dokładność; powtarzalność; liniowość
	0,01 g; 0,01 g; ±0,02 g
	

	3. 
	Czas stabilizacji
	Nie dłuższy niż 3 sekundy
	

	4. 
	Kalibracja
	Automatyczna cyfrowa, z  wewnętrznym wbudowanym odważnikiem kalibracyjnym
	

	5. 
	Tryby pracy
	Ważenie, ważenie procentowe, liczenie sztuk, ważenie kontrolne, ważenie dynamiczne (zwierząt), zatrzymanie wartości wyświetlanej, sumowanie
	

	6. 
	Jednostki ważenia
	g, kg, karaty, uncje, uncje ułamkowe, funty, penny, grany, Newton, Meshgal, Hong Kong Tael, Singapore Tael, Taiwan Tael, Tical, Tola, Baht, jednostka użytkownika
	

	7. 
	Zakres tarowania
	Do pełnego zakresu nośności przez odejmowanie
	

	8. 
	Wyświetlacz
	Alfanumeryczny ciekłokrystaliczny z podświetleniem, 2-liniowy 
	

	9. 
	Oprogramowanie
	- z komunikatami tekstowymi (min. w j. angielskim)  do wprowadzania nastaw aplikacji i wagi

- programowe zabezpieczenie przed przeciążeniem/niedociążeniem

- programowe menu blokowania

- identyfikator projektu i użytkownika
	

	10. 
	Konstrukcja
	- poziomnica z przodu wagi dla łatwego poziomowania

- 4 nóżki regulacyjne do poziomowania wagi

- mechaniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem/niedociążeniem

- hak do ważenia podwieszanego
	

	11. 
	Szalka
	Ze stali nierdzewnej o wymiarach 168 x 180 mm
	

	12. 
	Złącza 
wymagany rejestrator – 1 szt
	Złącza: RS232 z GLP i GMP

oraz  rejestrator – 1szt. o parametrach:
przenośny, w obudowie wodoodpornej, rejestrujący dane ważenia: wynik ważenia, identyfikator wagi, identyfikator użytkownika, numer fabryczny wagi, datę i godzinę pomiaru w formie bazy danych z możliwością wglądu za pośrednictwem sieci ethernet i przeglądarki www; umożliwiający export z uwzględnieniem ram czasowych zbieranych danych do Exela z możliwością generowania raportów z sumy ważeń z wybranego dnia ,miesiąca, roku. Pamięć min. 1000 pomiarów. Rejestrator powinien umożliwiać rejestrację z wag posiadających interfejs z RS 232 z GLP,GMP.
	

	13. 
	Zasilanie
	przez zasilacz, 100-240V
	

	14. 
	Wymiary wagi (szer. x wys. x gł.)
	Max.220 x 85 x 300 mm
	

	15. 
	Gwarancja: 
	 Minimum 24 miesiące
	


Wymagania pozostałe

Serwis: Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Certyfikaty (dołączyć wraz z dostawą):

- CE

- autoryzacja serwisu

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał na miejscu u zamawiającego kalibracji wag.

	



	
	
	










Załącznik nr 1.1b do siwz

Opis przedmiotu zamówienia

Nr 5

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wagi precyzyjnej nr 5 - 3 szt.

Wykonawca oferuje :

Producent …………………………………

Typ………………………………………..

	Lp.
	Parametr
	Wymagany parametr


	Opis parametru oferowanego
(wypełnia Wykonawca)

	1
	2
	3
	4

	Wymagania techniczne

	1
	Zakres ważenia
	Nie mniejszy niż 410 g
	

	2
	Dokładność; powtarzalność; liniowość
	0,01 g; 0,01 g; ±0,02 g
	

	3
	Czas stabilizacji
	Nie dłuższy niż 3 sekundy
	

	4
	Kalibracja
	Automatyczna cyfrowa, z  wewnętrznym wbudowanym odważnikiem kalibracyjnym
	

	5
	Tryby pracy
	Ważenie, ważenie procentowe, liczenie sztuk, ważenie kontrolne, ważenie dynamiczne (zwierząt), zatrzymanie wartości wyświetlanej, sumowanie
	

	6
	Jednostki ważenia
	g, kg, karaty, uncje, uncje ułamkowe, funty, penny, grany, Newton, Meshgal, Hong Kong Tael, Singapore Tael, Taiwan Tael, Tical, Tola, Baht, jednostka użytkownika
	

	7
	Zakres tarowania
	Do pełnego zakresu nośności przez odejmowanie
	

	8
	Wyświetlacz
	Alfanumeryczny ciekłokrystaliczny z podświetleniem, 2-liniowy 
	

	9
	Oprogramowanie
	- z komunikatami tekstowymi (min. w j. angielskim)  do wprowadzania nastaw aplikacji i wagi

- programowe zabezpieczenie przed przeciążeniem/niedociążeniem

- programowe menu blokowania

- identyfikator projektu i użytkownika
	

	10
	Konstrukcja
	- poziomnica z przodu wagi dla łatwego poziomowania

- 4 nóżki regulacyjne do poziomowania wagi

- mechaniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem/niedociążeniem

- hak do ważenia podwieszanego
	

	11
	Szalka
	Ze stali nierdzewnej o wymiarach 168 x 180 mm
	

	12
	Złącza
	RS232 z GLP i GMP
	

	13
	Zasilanie
	przez zasilacz, 100-240V
	

	14
	Wymiary wagi (szer. x wys. x gł.)
	Max. 220 x 85 x 300 mm 
	

	15
	Gwarancja
	Min. 24 miesiące
	


Wymagania pozostałe

Serwis: Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Certyfikaty (dołączyć wraz z dostawą):

- CE

- autoryzacja serwis

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał na miejscu u zamawiającego kalibracji wag.

Zamawiający wymaga ab
	



	
	
	










Załącznik nr 1.1b do siwz

Opis przedmiotu zamówienia

Nr 6

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wagi precyzyjnej nr 6 - 3 szt.

Wykonawca oferuje :

Producent …………………………………

Typ………………………………………..

	Lp.
	Parametr
	Wymagany parametr


	Opis parametru oferowanego
(wypełnia Wykonawca)

	1
	2
	3
	4

	Wymagania techniczne

	1. 
	Zakres ważenia
	Nie mniejszy niż 2100 g
	

	2. 
	Dokładność; powtarzalność; liniowość
	0,1 g; 0,1 g; ±0,2 g
	

	3. 
	Czas stabilizacji
	Nie dłuższy niż 3 sekundy
	

	4. 
	Kalibracja
	Automatyczna cyfrowa, z  wewnętrznym wbudowanym odważnikiem kalibracyjnym
	

	5. 
	Tryby pracy
	Ważenie, ważenie procentowe, liczenie sztuk, ważenie kontrolne, ważenie dynamiczne (zwierząt), zatrzymanie wartości wyświetlanej, sumowanie
	

	6. 
	Jednostki ważenia
	g, kg, karaty, uncje, uncje ułamkowe, funty, penny, grany, Newton, Meshgal, Hong Kong Tael, Singapore Tael, Taiwan Tael, Tical, Tola, Baht, jednostka użytkownika
	

	7. 
	Zakres tarowania
	Do pełnego zakresu nośności przez odejmowanie
	

	8. 
	Wyświetlacz
	Alfanumeryczny ciekłokrystaliczny z podświetleniem, 2-liniowy 
	

	9. 
	Oprogramowanie
	- z komunikatami tekstowymi (min. w j. angielskim)  do wprowadzania nastaw aplikacji i wagi

- programowe zabezpieczenie przed przeciążeniem/niedociążeniem

- programowe menu blokowania

- identyfikator projektu i użytkownika
	

	10. 
	Konstrukcja
	- poziomnica z przodu wagi dla łatwego poziomowania

- 4 nóżki regulacyjne do poziomowania wagi

- mechaniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem/niedociążeniem

- hak do ważenia podwieszanego
	

	11. 
	Szalka
	Ze stali nierdzewnej o wymiarach 168 x 180 mm
	

	12. 
	Złącza
	RS232 z GLP i GMP
	

	13. 
	Zasilanie
	przez zasilacz, 100-240V
	

	14. 
	Wymiary wagi (szer. x wys. x gł.)
	Max. 220 x 85 x 300 mm
	


Wymagania pozostałe

Gwarancja: Minimum 24 miesiące


Serwis: Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny


Certyfikaty: ( dołączyć wraz z dostawą):

- CE

- autoryzacja serwisu

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał na miejscu u zamawiającego kalibracji wag.


Zamawiający wymaga aby
	



	
	
	










Załącznik nr 1.1b do siwz

Opis przedmiotu zamówienia

Nr 7

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wagi precyzyjnej nr 7 - 3 szt.

Wykonawca oferuje :

Producent …………………………………

Typ………………………………………..

	Lp.
	Parametr
	Wymagany parametr


	Opis parametru oferowanego
(wypełnia Wykonawca)

	Wymagania techniczne



	1. 
	Zakres ważenia
	Nie mniejszy niż 210 g
	

	2. 
	Dokładność; powtarzalność; liniowość
	0,01 g; 0,01 g; ±0,02 g
	

	3. 
	Czas stabilizacji
	Nie dłuższy niż 3 sekundy
	

	4. 
	Kalibracja
	Automatyczna cyfrowa, z  wewnętrznym wbudowanym odważnikiem kalibracyjnym
	

	5. 
	Tryby pracy
	Ważenie, ważenie procentowe, liczenie sztuk, ważenie kontrolne, ważenie dynamiczne (zwierząt), zatrzymanie wartości wyświetlanej, sumowanie
	

	6. 
	Jednostki ważenia
	g, kg, karaty, uncje, uncje ułamkowe, funty, penny, grany, Newton, Meshgal, Hong Kong Tael, Singapore Tael, Taiwan Tael, Tical, Tola, Baht, jednostka użytkownika
	

	7. 
	Zakres tarowania
	Do pełnego zakresu nośności przez odejmowanie
	

	8. 
	Wyświetlacz
	Alfanumeryczny ciekłokrystaliczny z podświetleniem, 2-liniowy 
	

	9. 
	Oprogramowanie
	- z komunikatami tekstowymi (min. w j. angielskim)  do wprowadzania nastaw aplikacji i wagi

- programowe zabezpieczenie przed przeciążeniem/niedociążeniem

- programowe menu blokowania

- identyfikator projektu i użytkownika
	

	10. 
	Konstrukcja
	- poziomnica z przodu wagi dla łatwego poziomowania

- 4 nóżki regulacyjne do poziomowania wagi

- mechaniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem/niedociążeniem

- hak do ważenia podwieszanego
	

	11. 
	Szalka
	Ze stali nierdzewnej o średnicy 120 mm
	

	12. 
	Złącza
	RS232 z GLP i GMP
	

	13. 
	Zasilanie
	przez zasilacz, 100-240V
	

	14. 
	Wymiary wagi (szer. x wys. x gł.)
	Max. 220 x 85 x 300 mm 
	

	Wymagania pozostałe



	15. 
	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące
	


Wymagania pozostałe

Serwis:
Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny


Certyfikaty: (dołączyć wraz z dostawą):

- CE

- autoryzacja serwisu


Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał na miejscu u zamawiającego kalibracji wag.

Zamawiający wymaga aby bracji wag.

	



	
	
	










Załącznik nr 1.1b do siwz

Opis przedmiotu zamówienia

Nr 8

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wagi precyzyjnej  - 3 szt.
Wykonawca oferuje :

Producent …………………………………

Typ………………………………………..

	Lp.
	Parametr
	Wymagany parametr


	Opis parametru oferowanego
(wypełnia Wykonawca)

	1
	2
	3
	4

	Wymagania techniczne

	1. 
	Zakres ważenia
	Nie mniejszy niż 410 g
	

	2. 
	Dokładność; powtarzalność; liniowość
	1 mg; 1 mg; 2 mg
	

	3. 
	Czas stabilizacji
	Nie dłuższy niż 3 sekundy
	

	4. 
	Kalibracja
	Cyfrowa wbudowanym odważnikiem kalibracyjnym
	

	5. 
	Tryby pracy
	Ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe
	

	6. 
	Jednostki ważenia
	g, kg, ct, oz, dwt, Tcal, Tola, Mommes, Baht, Grain, Mesghal, Niutony, ozt, Teal
	

	7. 
	Wyświetlacz
	Alfanumeryczny ciekłokrystaliczny LCD
	

	8. 
	Oprogramowanie
	Ustawiane poziomy filtracji dla dostosowania do warunków otoczenia
	

	9. 
	Konstrukcja
	- łatwa w demontażu szklana osłona przeciwwietrzna z ruchomymi bocznymi drzwiczkami i pokrywą górą

- poziomnica z przodu wagi dla łatwego poziomowania

- 2 nóżki regulacyjne do poziomowania wagi

- hak do ważenia podwieszanego

- klawiatura z opisami w języku polskim
	

	10. 
	Szalka
	Ze stali nierdzewnej o średnicy 120 mm
	

	11. 
	Złącza
	RS232
	

	12. 
	Zasilanie
	przez zasilacz, 100-240V
	

	13. 
	Wymiary wagi (szer. x wys. x gł.)
	Max. 196 x 287 x 320 mm 
	

	Wymagania pozostałe

	14. 
	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące
	


Wymagania pozostałe

Serwis:
Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny


Certyfikaty (dołączyć wraz z dostawą):

-  CE

- autoryzacja serwisu


Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał na miejscu u zamawiającego kalibracji wag.

	



	
	
	










Załącznik nr 1.1b do siwz

Opis przedmiotu zamówienia

Nr 9

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wagi precyzyjnej - 3 szt.

Wykonawca oferuje :

Producent …………………………………

Typ………………………………………..

	Lp.
	Parametr
	Wymagany parametr


	Opis parametru oferowanego

	1
	2
	3
	4

	Wymagania techniczne

	1. 
	Zakres ważenia
	Nie mniejszy niż 2100 g
	

	2. 
	Dokładność; powtarzalność; liniowość
	0,1 g; 0,1 g; ±0,2 g
	

	3. 
	Czas stabilizacji
	Nie dłuższy niż 3 sekundy
	

	4. 
	Kalibracja
	Automatyczna cyfrowa, z  wewnętrznym wbudowanym odważnikiem kalibracyjnym
	

	5. 
	Tryby pracy
	Ważenie, ważenie procentowe, liczenie sztuk, ważenie kontrolne, ważenie dynamiczne (zwierząt), zatrzymanie wartości wyświetlanej, sumowanie
	

	6. 
	Jednostki ważenia
	g, kg, karaty, uncje, uncje ułamkowe, funty, penny, grany, Newton, Meshgal, Hong Kong Tael, Singapore Tael, Taiwan Tael, Tical, Tola, Baht, jednostka użytkownika
	

	7. 
	Zakres tarowania
	Do pełnego zakresu nośności przez odejmowanie
	

	8. 
	Wyświetlacz
	Alfanumeryczny ciekłokrystaliczny z podświetleniem, 2-liniowy 
	

	9. 
	Oprogramowanie
	- z komunikatami tekstowymi (min. w j. angielskim)  do wprowadzania nastaw aplikacji i wagi

- programowe zabezpieczenie przed przeciążeniem/niedociążeniem

- programowe menu blokowania

- identyfikator projektu i użytkownika
	

	10. 
	Konstrukcja
	- poziomnica z przodu wagi dla łatwego poziomowania

- 4 nóżki regulacyjne do poziomowania wagi

- mechaniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem/niedociążeniem

- hak do ważenia podwieszanego
	

	11. 
	Szalka
	Ze stali nierdzewnej o wymiarach 168 x 180 mm
	

	12. 
	Złącza
	RS232 z GLP i GMP
	

	13. 
	Zasilanie
	przez zasilacz, 100-240V
	

	14. 
	Wymiary wagi (szer. x wys. x gł.)
	Max. 220 x 85 x 300 mm
	

	Wymagania pozostałe

	15. 
	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące
	


Wymagania pozostałe
	
	Serwis:
	Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
	

	
	Certyfikaty (dołączyć wraz z dostawą)
	- CE

- autoryzacja serwisu
	


Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał na miejscu u zamawiającego kalibracji wag.

	



	
	
	










Załącznik nr 1.1b do siwz

Opis przedmiotu zamówienia

Nr 10

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wagi precyzyjnej  - 3 szt.

Wykonawca oferuje :

Producent …………………………………

Typ………………………………………..

	Lp.
	Parametr
	Wymagany parametr


	Opis parametru oferowanego
(wypełnia Wykonawca)

	1
	2
	3
	4

	Wymagania techniczne



	1. 
	Zakres ważenia
	Nie mniejszy niż 210 g
	

	2. 
	Dokładność; powtarzalność; liniowość
	0,01 g; 0,01 g; ±0,02 g
	

	3. 
	Czas stabilizacji
	Nie dłuższy niż 3 sekundy
	

	4. 
	Kalibracja
	Automatyczna cyfrowa, z  wewnętrznym wbudowanym odważnikiem kalibracyjnym
	

	5. 
	Tryby pracy
	Ważenie, ważenie procentowe, liczenie sztuk, ważenie kontrolne, ważenie dynamiczne (zwierząt), zatrzymanie wartości wyświetlanej, sumowanie
	

	6. 
	Jednostki ważenia
	g, kg, karaty, uncje, uncje ułamkowe, funty, penny, grany, Newton, Meshgal, Hong Kong Tael, Singapore Tael, Taiwan Tael, Tical, Tola, Baht, jednostka użytkownika
	

	7. 
	Zakres tarowania
	Do pełnego zakresu nośności przez odejmowanie
	

	8. 
	Wyświetlacz
	Alfanumeryczny ciekłokrystaliczny z podświetleniem, 2-liniowy 
	

	9. 
	Oprogramowanie
	- z komunikatami tekstowymi (min. w j. angielskim)  do wprowadzania nastaw aplikacji i wagi

- programowe zabezpieczenie przed przeciążeniem/niedociążeniem

- programowe menu blokowania

- identyfikator projektu i użytkownika
	

	10. 
	Konstrukcja
	- poziomnica z przodu wagi dla łatwego poziomowania

- 4 nóżki regulacyjne do poziomowania wagi

- mechaniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem/niedociążeniem

- hak do ważenia podwieszanego
	

	11. 
	Szalka
	Ze stali nierdzewnej o średnicy 120 mm
	

	12. 
	Złącza
	RS232 z GLP i GMP
	

	13. 
	Zasilanie
	przez zasilacz, 100-240V
	

	14. 
	Wymiary wagi (szer. x wys. x gł.)
	Max.220 x 85 x 300 mm 
	

	15. 
	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące
	

	Serwis
	Wymagania pozostałe

Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

	Certyfikaty (dołączyć wraz z dostawą)
	- CE

- autoryzacja serwisu


Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał na miejscu u zamawiającego kalibracji wag

	



	
	
	









Załącznik nr 1.1b do siwz

Opis przedmiotu zamówienia

Nr 11

Przedmiotem zamówienia jest dostawa profesjonalnej wagi analitycznej  - 3 szt.

Wykonawca oferuje :

Producent …………………………………

Typ………………………………………..
	Lp.
	Parametr
	Wymagany parametr


	Opis parametru oferowanego

(wypełnia Wykonawca)

	1
	2
	3
	4

	Wymagania techniczne

	1. 
	Zakres ważenia
	Nie mniejszy niż 220 g
	

	2. 
	Dokładność; powtarzalność; liniowość
	0,1 mg; ±0,1 mg; ±0,2 mg
	

	3. 
	Czas stabilizacji
	Nie dłuższy niż 2 sekundy
	

	4. 
	Kalibracja
	Automatyczna wewnętrzna (wbudowanymi odważnikami kalibracyjnymi) z uwzględnieniem upływu czasu lub zmiany temperatury, kalibracja zewnętrzna
	

	5. 
	Tryby pracy
	Ważenie, ważenie procentowe, liczenie sztuk, ważenie kontrolne, ważenie dynamiczne (zwierząt), dopełnianie, sumowanie, recepturowanie, ważenie różnicowe, wyznaczenie gęstości, zapamiętywanie wskazania maksymalnego, kalibracja pipet, wycena składników, tryb statystycznej kontroli jakości (SQC)
	

	6. 
	Jednostki ważenia
	g, mg, kg, ct, uncje, uncje Troy, funty, pennyweight, grain, Newton, Momme, Mesghal, Hong Kong Tael, Singapore Tael, Taiwan Tael, Tical, Tola, Baht, 3 jednostki użytkownika
	

	7. 
	Zakres tarowania
	Do pełnego zakresu ważenia przez odejmowanie
	

	8. 
	Wyświetlacz
	Kolorowy wyświetlacz graficzny VGA o przekątnej 5,7 cala z ekranem dotykowym 
	

	9. 
	Oprogramowanie
	- z obsługą 11 języków, w tym języka polskiego z łatwymi, graficznymi ikonami

- z funkcją zarządzania użytkownikami z obsługą użytkownika administracyjnego

- z funkcją bibliotek z zapisem i konfiguracją danych aplikacji

- GLP i GMP 
	

	10. 
	Konstrukcja
	- odłączany wyświetlacz na przewodzie z regulacją kąta pochylenia

- łatwa w demontażu szklana osłona przeciwwietrzna z ruchomymi bocznymi drzwiczkami i pokrywą górą, bezramkowa

- szkło antystatyczne

- wbudowane oświetlenie komory wagowej

- 4 programowalne sensory bezdotykowe IR do szybkiej obsługi wybranych funkcji

- podświetlana poziomnica z przodu wagi

- 4 nóżki regulacyjne do poziomowania wagi

- hak do ważenia podwieszanego
	

	11. 
	Szalka
	Ze stali nierdzewnej o średnicy 90 mm
	

	12. 
	Złącza
	RS232, USB
	

	13. 
	Zasilanie
	przez zasilacz, 100-240V
	

	14. 
	Wymiary wagi (szer. x wys. x gł.)
	Max. 230 x 350 x 393 mm
	

	Wymagania pozostałe

	15. 
	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące
	


Serwis: Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Certyfikaty (dostarczyć wraz z dostawą): CE

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał na miejscu u zamawiającego kalibracji wag.
	



	
	
	


Zał

Załącznik nr 1.1a do siwz

Opis przedmiotu zamówienia

Nr 12

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wagi analitycznej - 2 szt.

Wykonawca oferuje :

Producent …………………………………

Typ………………………………………..
	Lp.
	Parametr
	Wymagany parametr


	Opis parametru oferowanego
(wypełnia Wykonawca)

	Wymagania techniczne

	1. 
	Zakres ważenia
	Nie mniejszy niż 110 g
	

	2. 
	Dokładność; powtarzalność; liniowość
	0,1 mg; 0,1 mg; ±0,2 mg
	

	3. 
	Czas stabilizacji
	Nie dłuższy niż 4 sekundy
	

	4. 
	Kalibracja
	Automatyczna wewnętrzna (wbudowanymi odważnikami kalibracyjnymi) z uwzględnieniem upływu czasu lub zmiany temperatury, wewnętrzna uruchamiana klawiszem, ręczna zewnętrzna
	

	5. 
	Tryby pracy
	Ważenie, ważenie procentowe, liczenie sztuk, ważenie kontrolne, ważenie dynamiczne (zwierząt), brutto/netto/tara, sumowanie, punkt maksymalny, wyznaczenie gęstości, statystyki, kalibracja pipet
	

	6. 
	Jednostki ważenia
	g, mg, ct, uncje, uncje Troy, pennyweight, grany, Momme, Hong Kong Tael, Singapore Tael, Taiwan Tael, jednostka użytkownika
	

	7. 
	Zakres tarowania
	Do pełnego zakresu ważenia przez odejmowanie
	

	8. 
	Wyświetlacz
	Wielofunkcyjny alfanumeryczny wyświetlacz LCD z podświetleniem, 2-liniowy 
	

	9. 
	Oprogramowanie
	- ustawiane poziomy filtracji dla dostosowania do warunków otoczenia

- automatyczne tarowanie, automatyczne wyłączenie

- programowe zabezpieczenie przed przeciążeniem/niedociążeniem

- programowe menu blokowania

- identyfikator projektu i użytkownika 

- z komunikatami tekstowymi (min. w j. angielskim)  do wprowadzania nastaw aplikacji i wagi
	

	10. 
	Konstrukcja
	- szafka przeciwwietrzna wykonana ze stali i szkła z ruchomymi bocznymi drzwiczkami i pokrywą górą

- łatwa w użyciu klawiatura 4-przyciskowa

- poziomnica z przodu wagi

- 2 nóżki regulacyjne do poziomowania wagi

- hak do ważenia podwieszanego

- mechaniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem/niedociążeniem
	

	11. 
	Szalka
	Ze stali nierdzewnej o średnicy 90 mm
	

	12. 
	Złącza
	RS232 z GLP i GMP
	

	13. 
	Zasilanie
	przez zasilacz, 220-240V
	

	14. 
	Wymiary wagi (szer. x wys. x gł.)
	Max. 200 x 300 x 457 mm
	

	Wymagania pozostałe

	15. 
	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące
	


Serwis: Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Certyfikaty (dostarczyć wraz z dostawą): CE, autoryzacja serwisu

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał na miejscu u zamawiającego kalibracji wag.
	



	
	
	


Załącznik nr 1.1a do siwz

Nr 13 Przedmiotem zamówienia są wzorce mas 
	Wzorce masy w klasie E2 (nominał mg), komplet: od 1 mg do 500 mg (12 szt.)

	Wzorce masy w klasie E2 (nominał g), komplet: od 1 g do 100 g (9 szt.)

	Wzorce masy w klasie F1 (nominał mg), komplet: od 1 mg do 500 mg (12 szt.)

	Wzorce masy w klasie F1 (nominał g), komplet: od 1 g do 100 g (9 szt.)

	Wzorce masy w kompletach E2: od 1 mg do 500 mg (12 szt.), od 1 g do 200 g (11 szt.)

	Wzorce masy w kompletach F1: od 1 mg do 500 mg (12 szt.), od 1 g do 2 kg (15 szt.), od 1 kg do 5 kg (4 szt.)

	Wzorce masy w kompletach F2: od 1 mg do 500 mg (12 szt.), od 1 g do 2 kg (15 szt.), od 1 kg do 5 kg (4 szt.)


