|  | WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ZP/UR/173/2014     						            Załącznik nr 1.1 do siwz

Zadanie 3: Dostawa kalorymetru pośredniego.

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta*) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kalorymetr pośredni |  | * |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Urządzenie do określania spoczynkowej przemiany materii RMR, wydatkowanej energii spoczynkowej REE, podstawowej przemiany materii BMR, podczas kilkunastominutowej sesji pomiarowej | TAK / NIE | XXXX |
| 2. | Urządzenie do określania wydatku energetycznego podczas zadanej formy aktywności fizycznej (ergometr, bieżnia, stepping, itp.) | TAK / NIE | XXXX |
| 3. | Urządzenie do wykonania spirometrii oraz opcjonalnie EKG | TAK / NIE | XXXX |
| 4. | Pomiar wysiłkowy przeprowadzany na dwóch poziomach: submaksymalnym (sub-max VO2) i maksymalnym (VO2max) | TAK / NIE | XXXX |
| 5. | Typ czujnika tlenu: elektrochemiczny typu GFC (Galvanic Fuel Cell) | XXXX |  |
| 6. | Zakres czujnika tlenu: minimum (0-25%) | XXXX |  |
| 7. | Dokładność: +/- 0,02% lub lepsza | XXXX |  |
| 8. | Trwałość czujnika: minimum 12 miesięcy | XXXX |  |
| 9. | Częstotliwość próbkowania: min. 30s/60s | XXXX |  |
| 10. | Kalibracja: automatyczna, powietrze atmosferyczne | XXXX |  |
| 11. | Ilość przepływomierzy: minimum 2 | XXXX |  |
| 12. | Zakres pomiaru przepływu : minimum (0 -50) ltr/min w badaniach RMR i minium (0-300) ltr/min w badaniach wysiłkowych | XXXX |  |
| 13. | Dokładność pomiaru przepływu: +/- 2% lub lepsza | XXXX |  |
| 14. | Wyświetlacz: LCD kolor min. 320 x 240 pixeli | XXXX |  |
| 15. | Wbudowana drukarka termiczna szer. papieru min. 11cm - max. 13cm | XXXX |  |
| 16. | Urządzenie pozwala na wybór pomiędzy maksymalnymi i submaksymalnymi protokołami wysiłkowymi | TAK / NIE | XXXX |
| 17. | Urządzenie umożliwia wyświetlanie parametrów oddechowych w czasie rzeczywistym | TAK / NIE | XXXX |
| 18. | Urządzenie umożliwia automatyczne i manualne wykrycie progu anaerobowego | TAK / NIE | XXXX |
| 19. | Urządzenie umożliwia na wcześniej określone oraz samodzielnie zdefiniowane protokoły wysiłkowe (Bruce’a, itp.) | TAK / NIE | XXXX |
| 20. | Urządzenie umożliwia na automatyczne wyznaczenie strefy tętna treningowego oparte na pułapie tlenowym | TAK / NIE | XXXX |
| 21. | Urządzenie umożliwia na automatyczne sterowanie popularnych ergometrów rowerowych i bieżni z interfejsem przewodowym | TAK / NIE | XXXX |
| 22. | Wyposażenie startowe: min. 1 wózek do instalacji systemu, min. 2 maski wysiłkowe, min. 4 maski RMR, min. 3 dreny próbkujące do tlenu, min. 1 czujnik tlenu, min. 1 turbina cyfrowa RMR, min. 1 opakowanie ustników do spirometru | XXXX |  |
| 23. | Koszty transportu, instalacji oraz instruktażu z zakresu obsługi urządzenia oraz analizy danych dla min. 2 osób, u Zamawiającego pokrywa Wykonawca | TAK / NIE | XXXX |
| 24. | Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład oferowanego aparatu min. 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru urządzenia w miejscu instalacji u Zamawiającego (*Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert) | XXXX | * |
| 25. | Czas reakcji serwisu maksimum 48 godzin | XXXX |  |
| 26. | Czas naprawy maksymalnie 21 dni w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego | XXXX |  |
| 27. | Darmowa aktualizacja oprogramowania aparatu | TAK / NIE | XXXX |

UWAGA !!

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Opis kryteriów wyboru oferty dla zadania  nr 3 .

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

A. Cena brutto oferty :		80 %

B. Gwarancja (w miesiącach): 	20 %

Minimalny czas gwarancji: 24 miesiące. Oferta z okresem gwarancji poniżej 24 miesięcy zostanie odrzucona.

Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów w kryterium „gwarancja”, gdyoferowany czas gwarancji wynosi 36 miesięcy lub więcej.