	[image: image5.png]



	[image: image1.jpg]PROGRAM
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI





WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
	[image: image2.png]



	[image: image3.jpg]UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



[image: image4.jpg]UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO






ZP/UR/173/2014     






        Załącznik nr 1.1 do siwz 
Zadanie 4: Dostawa chromatografu gazowego z detekcją spektrometrii masowej.
Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia
	Nazwa przedmiotu zamówienia 
	Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta  oraz producenta*)

	
	
	

	Poz. nr 1  Gazowy chromatograf z detekcją spektrometrii masowej (GC-MS)
	*

	Lp.
	Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia: wymagania dla chromatografu gazowego
	Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia
	Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia

	1
	2
	3
	4

	1.
	Umożliwia rozbudowę do trzech portów nastrzykowych
	TAK / NIE
	XXXX

	2.
	Umożliwia rozbudowę do dwóch detektorów chromatograficznych
	TAK / NIE
	XXXX

	3.
	Zakres temperatur pieca: +4oC powyżej temperatury otoczenia do co najmniej 450oC


	XXXX
	

	4.
	Szybkość chłodzenia pieca od 450 do 50(C w czasie nie dłuższym niż 3,5 min 


	XXXX
	

	5.
	Pojemność komory pieca co najmniej 13,7 L
	
	

	6.
	Możliwość zastosowania podczas analizy co najmniej 20 programów (narostów) temperaturowych


	XXXX
	

	7.
	Programowalny zakres szybkości zmiany temperatury, co najmniej w zakresie od -250oC do 250oC/min


	XXXX
	

	8.
	Dozownik typu „split/splitless” sterowany komputerowo z maksymalną temperaturą pracy co najmniej do 450oC


	TAK / NIE
	XXXX

	9.
	Stosunek podziału na dozowniku od 0 do co najmniej 9999,9

	TAK / NIE
	XXXX

	10.
	Programowanie przepływu i ciśnienia – przynajmniej 7 stopni programowania


	TAK / NIE
	XXXX

	11.
	Wyposażony w systemy automatycznego i komputerowego sterowania przepływami i ciśnieniami o dokładności ustawień ciśnienia nie gorszej niż 0,01 PSI
	XXXX
	

	12.
	Zakres przepływu co najmniej w zakresie: 0-1200 ml/min 

	XXXX
	

	Lp.
	Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia: wymagania dla detektora mas
	Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia
	Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia

	1
	2
	3
	4

	1 
	Detektor mas z jonizacją elektronową (EI) z dwoma żarnikami (filamentami) oraz jonizacją chemiczną pozytywną (PCI)
	TAK / NIE
	XXXX

	2 
	Metalowy analizator kwadrupolowy z prefiltrem dla ochrony analizatora przed zanieczyszczeniami 
	TAK / NIE
	XXXX

	3 
	Zakres mas detektora minimum m/z= 1,5 – 1090 amu
	XXXX
	

	4 
	Zakres energii źródła jonizacji co najmniej: 10 – 200 eV, regulacja temperatury co najmniej od 140oC do 300oC
	XXXX
	

	5 
	Czułość przyrządu Scan: EI S/N ≥ 1500 (RMS) dla 1 pg OFN (dla He), EI S/N ≥ 300 (RMS) dla 1pg OFN (dla H2)
	XXXX
	

	6 
	System próżniowy – wbudowana w przyrząd pojedyncza dwukanałowa pompa turbomolekularna o wydajności co najmniej 360 l/s dla He
	XXXX
	

	7 
	Pompa wstępna rotacyjna wraz z zestawem instalacyjnym o wydajności minimum 30 l/minutę (60Hz)
	XXXX
	

	8 
	Możliwość pracy z kolumnami 0,53 mm „wide bore”
	TAK / NIE
	XXXX

	9 
	Maksymalny przepływ przez kolumnę nie mniejszy niż 15 ml/min
	XXXX
	

	10 
	Możliwość podłączenia dwóch kolumn do spektrometru mas
	TAK / NIE
	XXXX

	11 
	Praca w trybie SCAN, SIM, SCAN/SIM
	TAK / NIE
	XXXX

	12 
	Tryb SIM: pomiar co najmniej 64 kanałów z możliwością oznaczania co najmniej 128 grup w każdym kanale 
	XXXX
	

	13 
	Szybkość skanowania nie mniejszy niż 20 000 amu/sec 
	XXXX
	

	14 
	System do szybkiej wymiany wkładki szklanej w dozowniku, bez konieczności odpowietrzania próżni detektora mas
	TAK / NIE
	XXXX

	15 
	Możliwość rozbudowy do systemu wielowymiarowej chromatografii
	TAK / NIE
	XXXX

	16 
	Zakres dynamiczny: co najmniej 8 x 106
	TAK / NIE
	XXXX

	17 
	Stabilność sygnału co najmniej: 0,1 amu/48h
	XXXX
	

	18 
	Źródło bezpośredniego dozowania do spektrometru mas z pominięciem GC z zakresem ustawienia temperatury w zakresie od temp. otoczenia do co najmniej 500oC oraz programowalną szybkością grzania
	XXXX
	

	Lp.
	Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia: wymagania dla automatycznego podajnika próbek
	Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia
	Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia

	1
	Taca na co najmniej 150 próbek
	XXXX
	

	2
	Objętość nastrzyku w zakresie co najmniej: 0,1 do 200 (l, 
	XXXX
	

	3
	Możliwość zastosowania strzykawek w zakresie co najmniej od 10 (l do 250 (l
	XXXX
	

	4
	Możliwość do 99 powtórzeń dla tej samej próbki
	XXXX
	

	5
	Możliwość zdefiniowania próbki priorytetowej w trakcie pracy sekwencyjnej
	TAK/NIE
	XXXX

	6
	Możliwość pobrania przez strzykawkę próbki, powietrza i rozpuszczalnika
	TAK / NIE
	XXXX

	7
	Możliwość pobrania przez strzykawkę próbki, standardu wewnętrznego i rozpuszczalnika
	TAK / NIE
	XXXX

	8
	Możliwość derywatyzacji próbki na kolumnie
	TAK / NIE
	XXXX

	9
	Możliwość rozbudowy automatycznego dozownika próbek ciekłych o drugą wieżę nastrzykową pozwalającą na jednoczesny nastrzyk do dwóch gniazd nastrzykowych
	TAK / NIE
	XXXX

	Lp.
	Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia: wymagania dla kolumn chromatograficznych dostarczonych wraz z chromatografem
	Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia
	Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia

	1
	Kolumna kapilarna o długości co najmniej 30 m i średnicy 0,25 mm dostosowana do analiz z użyciem spektrometru mas
	XXXX
	

	2
	Kolumna kapilarna typu non-polar o długości 15 m, średnicy 0,25 mm i grubości filmu 0,15 µm dostosowana do analiz z użyciem spektrometru mas
	XXXX
	

	Lp.
	Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia: wymagania dla oprogramowania (kompatybilne z posiadanym systemem windows)
	Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia
	Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia

	1
	Umożliwia pełną kontrolę całym zestawem, zbieranie i opracowywanie danych, przeszukiwanie biblioteki widm, tworzenie własnych bibliotek, tworzenie raportów
	TAK / NIE
	XXXX

	2
	Posiada funkcję automatycznego procesu derywatyzacji próbki
	TAK / NIE
	XXXX

	3
	Uwzględnia wpływ zmiany długości kolumny na czas retencji przy zachowaniu wartości ciśnienia i przepływu w metodzie
	TAK / NIE
	XXXX

	4
	Daje możliwość stosowania liniowego indeksu retencji do identyfikacji związków
	TAK / NIE
	XXXX

	5
	Najnowsza biblioteka NIST
	TAK / NIE
	XXXX

	6
	Biblioteka zawierająca widma mas leków, narkotyków, związków psychotropowych
	TAK / NIE
	XXXX

	7
	Baza danych zawierająca widma mas oraz pliki z opisem metod, które określają warunki i parametry analizy dla aminokwasów i kwasów tłuszczowych zarówno w jonizacji elektronowej oraz chemicznej, uwzględniająca liniowy indeks retencji do identyfikacji tych związków
	TAK / NIE
	XXXX

	Lp.
	Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia: wymagania dla zestawu komputerowego 
	Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia
	Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia

	1
	Procesor, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 4800 pkt według wyników ze strony http://www.cpubenchmark.net/ (aktualny wynik z 2014), min. 4 GB pamięci RAM, dysk twardy co najmniej 0,5 TB, SATA, nagrywarka DVD, mysz optyczna, klawiatura, 24” kolorowy monitor LCD, drukarka laserowa monochromatyczna,  oprogramowanie dedykowane do obsługi funkcji urządzenia
	TAK / NIE
	XXXX

	Lp.
	Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia: wymagania dodatkowe 
	Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia
	Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia

	1
	Zestaw eksploatacyjny na co najmniej 1 rok pracy (strzykawki do automatycznego podajnika 10µl – 2 szt., uszczelki wysokotemperaturowe – 1op., uszczelki O-ring 4D – 5szt., wkładki szklane do dozownika – 2szt., filamenty do źródła jonów – 2szt., ferule do kolumn kapilarnych – 10szt., papier ścierny do czyszczenia źródła – 1szt., izolator ceramiczny do źródła jonów – 1szt., trójnik 316 SS 1/8” – 10szt., rękawiczki bawełniane do czyszczenia źródła jonów – 5 kompletów, olej do pompy wstępnej – 2L, fiolki do automatycznego podajnika 2ml – 100szt)
	TAK / NIE
	XXXX

	2
	niezbędne części instalacyjne do podłączenia gazów (rurki, złączki, reduktory
	TAK / NIE
	XXXX

	3
	Gwarancja  min 24 miesiące od dnia podpisania protokołu, 
(Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert)
	XXXX
	

	4
	W cenie koszt instalacji, transport, bezpłatne 2-dniowe szkolenie instalacyjne z obsługi aparatu i oprogramowania oraz bezpłatne 1-dniowe doszkolenie po około 3-miesięcznym okresie użytkowania, polska i angielska instrukcja obsługi
	TAK / NIE
	XXXX

	5
	Minimum 10 lat dostępności części
	TAK / NIE
	XXXX

	6
	Czas reakcji serwisowej – maksymalnie 48 godzin
	TAK/NIE
	XXXX

	7
	Czas naprawy – maksimum 14 dni od zgłoszenia
	TAK / NIE
	XXXX

	8
	Zestaw narządzi do wykonywania konserwacji i wymiany części eksploatacyjnych
	TAK / NIE
	XXXX


       UWAGA !!

1. W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.
2. W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

3. W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

4. Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

5. Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.
Opis kryteriów wyboru oferty.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): 

A. Cena brutto oferty :

80 %

B. Gwarancja : 

20 %

Minimalny czas gwarancji: 24 miesiące. Poniżej tego okresu oferta zostaje odrzucona.

Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów w kryterium „gwarancja”, gdy oferowany czas gwarancji wynosi 48 miesięcy lub więcej.
1

