	[image: image4.png]



	[image: image1.jpg]PROGRAM
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI





WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
	[image: image2.png]



	[image: image3.jpg]UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO





	
	
	


ZP/UR/111/2014                                                                                                                                                                                  ZAŁĄCZNIK NR 1.1.1  do  SIWZ
MODYFIKACJA Z DNIA 17.09.2014r.

POZYCJA NR 1 – Rezonans Magnetyczny 1.5 T  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta  oraz producenta)
SPECYFIKACJA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - UZYTKOWYCH

	Lp.
	Nazwa parametru
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	I.
	MAGNES

	1. 
	System chłodzenia magnesu
	Zamknięty; chłodzenie helem
	

	2. 
	Natężenie pola
	 1,5 T, podać wartość
	

	3. 
	Rozkład linii 0,5 mT (5 Gauss) w osiach x, y i z od izocentrum
	oś x ≤ 2.5 m,
oś y ≤ 2.5 m,

oś z ≤ 4.0 m,

podać wartości
	

	4. 
	Aktywne ekranowanie przed wpływem zewnętrznych zmiennych interferencji pola magnetycznego (np. wywołanych poruszającymi się obiektami ferromagnetycznymi lub zakłóceniami z transformatorów – destabilizującymi stałe pole magnetyczne) funkcjonujące w trakcie wykonywania akwizycji danych 
	Tak, podać nazwę
	

	5. 
	Średnica otworu pacjenta (magnes z systemem „shim”, cewkami gradientowymi i cewką całego ciała)
	≥ 60 cm; podać wartość 
	

	6. 
	Długość magnesu wraz z obudowami
	Podać wartość
	

	7. 
	Typowa homogeniczność pola w małej kuli o średnicy 10 cm mierzona metodą VRMS 
	≤ 0,01 ppm; podać wartość
	

	8. 
	Typowa homogeniczność pola w małej kuli o średnicy 20 cm mierzona metodą VRMS
	≤ 0,04 ppm; podać wartość
	

	9. 
	Typowa homogeniczność pola w dużej kuli o średnicy 30 cm mierzona metodą VRMS 
	≤ 0,2 ppm; podać wartość
	

	10. 
	Typowa homogeniczność pola w dużej kuli o średnicy 40 cm mierzona metodą VRMS 
	≤ 1,2 ppm; podać wartość
	

	11. 
	Typowe zużycie helu przy rutynowej pracy
	≤ 0,01 l/godz., podać wartość
	

	12. 
	Korekta homogeniczności pola (po wprowadzeniu do magnesu pacjenta i cewek odbiorczych) sprzętowa lub programowa, konieczna i wystarczająca do uzyskania wysokiej jakości w spektroskopii 2D CSI, 3D CSI
	Tak
	

	13. 
	System redukcji hałasu
	Tak, opisać
	

	II.
	SYSTEM GRADIENTOWY

	1.
	Cewki gradientowe chłodzone wodą
	Tak
	

	2.
	Maksymalna amplituda dla jednej osi w maksymalnym polu widzenia FOV w każdej osi równocześnie 
	≥ 33 mT/m; podać wartość
	

	3.
	Max efektywna wartość gradientu (rozumiana jako wypadkowa wektorów we wszystkich osiach
	≥ 57 mT/m; podać wartość
	

	4.
	Maksymalna szybkość narastania gradientów (Slew Rate)  w każdej osi możliwa do zastosowania dla wartości amplitudy z punktu II.2 (tj. co najmniej 34 mT/m)
	≥ 120 T/m/s; podać wartość
	

	5.
	Max efektywna wartość Slew Rate dla wartości gradientu
	≥ 207T/m/s
	

	III.
	SYSTEM RF

	1.
	Liczba równoległych cyfrowych kanałów odbiorczych z pełną ścieżką cyfrową (pełna ścieżka cyfrowa oznacza linię: wzmacniacz, przetwornik analogowo-cyfrowy, rekonstruktor).
	≥ 16; podać wartość
	

	2.
	Max szerokość pasma dla każdego cyfrowego kanału odbiorczego
	≥ 1000 kHz; podać wartość
	

	3.
	Cyfrowa transmisja odebranego sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią (rekonstruktorem) zapewniający zmniejszenie zaszumienia sygnału i wzrost stosunku SNR wynikowego obrazu oraz umożliwiający przesył znacznej ilości danych (np. potrzebnych do zaawansowanych aplikacji 3D)
	Tak, podać nazwę
	

	4.
	Tor transmisji odebranego sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią (rekonstruktorem) zbudowany w technologii optycznej (niegalwanicznej) zapewniający zmniejszenie zaszumienia sygnału i wzrost stosunku SNR wynikowego obrazu.
	Tak, podać nazwę
	

	5.
	Rozdzielczość odbiornika 
	≥ 16 bit
	

	6.
	Cyfrowa filtracja RF.
	Tak
	

	IV.
	CEWKI

	1.
	Cewka nadawczo-odbiorcza do badania całego ciała ogólnego przeznaczenia zabudowana w tunelu pacjenta
	Tak, podać nazwę
	

	2.
	Cewka przeznaczona do badań głowy, badań spektroskopowych (1H) mózgu, spolaryzowana kołowo lub kwadraturowa 
	Tak, podać nazwę
	

	3.
	Cewka wielokanałowa typu array przeznaczona do badań głowy w tym badań fMRI, o wysokiej rozdzielczości, minimum 8 kanałowa, pozwalająca na akwizycje równoległe
	Tak, podać nazwę
	

	4.
	Cewka wielokanałowa typu array (lub zestaw cewek) przeznaczona do zaawansowanych badań głowy i szyi pozwalająca na akwizycje równoległe, minimum 16 kanałowa
	Tak, podać nazwę
	

	5.
	Cewka wielokanałowa typu array (lub zestaw cewek) przeznaczona do badań całego ośrodkowego układu nerwowego (głowa i cały kręgosłup) z przesuwem stołu pacjenta sterowanym automatycznie z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przepinania cewek, posiadająca minimum 12 elementów pomiarowych. 


	Tak, podać nazwę
	

	6.
	Cewka wielokanałowa typu array (lub zestaw cewek) przeznaczona do badań całego ośrodkowego układu nerwowego (głowa i cały kręgosłup) z przesuwem stołu pacjenta sterowanym automatycznie z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przepinania cewek, posiadająca minimum 12 elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie
	Tak, podać nazwę
	

	7.
	Cewka wielokanałowa typu array (lub zestaw cewek) przeznaczona do badań w obszarze tułowia w zakresie max. FoV (klatka piersiowa lub jama brzuszna), bez repozycjonowania pacjenta, cewki oraz przesuwu stołu, pozwalająca na stosowanie w obrębie całego badanego obiektu akwizycji równoległych. Zaoferowana cewka lub zestaw cewek powinny co najmniej zapewnić pokrycie w maksymalnym FoV dostępnym dla oferowanego aparatu i posiadać minimum 8 elementów pomiarowych obrazujące jednocześnie. Cewka lub zestaw cewek inne niż uniwersalne cewki typu flex lub loop.


	Tak, podać nazwę
	

	8.
	Cewka wielokanałowa, elastyczna (płachtowa) lub sztywna przeznaczona do badań barku, minimum 3 elementy pomiarowe
	Tak, podać nazwę
	

	9.
	Cewka wielokanałowa, elastyczna (płachtowa) lub sztywna (dopasowana anatomicznie) przeznaczona do badań nadgarstka, minimum 4 kanałowa
	Tak, podać nazwę
	

	10.
	Cewka wielokanałowa elastyczna (płachtowa) lub sztywna (dopasowana anatomicznie) przeznaczona do badań stawu kolanowego, minimum 8 kanałowa
	Tak, podać nazwę
	

	11.
	Cewka wielokanałowa, elastyczna (płachtowa) lub sztywna (dopasowana anatomicznie) przeznaczona do badania stopy i stawu skokowego, minimum 8 kanałowa
	Tak, podać nazwę
	

	12.
	Wielokanałowa dedykowana cewka sztywna (dopasowana anatomicznie) do badań mammograficznych w tym spektroskopii sutka, umożliwiająca wykonywanie biopsji, posiadająca min. 7 elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie, pozwalająca na akwizycje równoległe
	Tak, podać nazwę
	

	V.
	POZYCJONOWANIE I NADZÓR PACJENTA

	1.
	Obciążenie płyty stołu łącznie z ruchem pionowym
	≥ 150 kg, podać wartość
	

	2.
	System rejestracji sygnałów fizjologicznych pacjenta ( EKG, puls, oddech) dla wypracowywania sygnałów synchronizujących
	Tak
	

	3.
	Dwukierunkowy Interkom umożliwiający komunikację z badanym pacjentem ze sterowni
	Tak
	

	4.
	Dwa identyczne funkcjonalnie panele sterujące umieszczone na obudowie magnesu po obu stronach łóżka pacjenta.
	Tak
	

	5.
	Nawiew powietrza w tunelu pacjenta
	Tak
	

	6.
	Oświetlenie tunelu pacjenta
	Tak
	

	7.
	Zakres badania bez konieczności repozycjonowania    pacjenta ≥ 180 cm
	Tak
	

	8.
	Sygnalizacja dodatkowa (np. gruszka, przycisk).
	Tak
	

	9.
	Automatyczny przesuw stołu pacjenta inicjowany software’owo z protokołu podczas akwizycji danych umożliwiający badanie dużych obszarów ciała przy użyciu cewek dłuższych niż max FoV i/lub kilku cewek jednocześnie
	Tak, dla pola badania ≥ 180 cm, podać wartość
	

	VI.
	APLIKACJE KLINICZNE

	1.
	Badania neurologiczne
	
	

	1.1.
	Rutynowe badania neurologiczne
	Tak
	

	1.1.1.
	Badania obszaru głowy
	Tak
	

	1.1.2.
	Badania kręgosłupa i rdzenia kręgowego
	Tak
	

	1.1.3.
	Sekwencja Steady State (stanu ustalonego) do badań OUN 2D/3D.
	Tak
	

	1.1.4.
	Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości
	Tak, podać nazwę sekwencji oraz typ techniki (np. FSE/TSE, GRE) oraz uzyskiwane kontrasty
	

	1.1.5.
	Sekwencja 3D do obrazowania zależnego od podatności magnetycznej tkanki (typu ,,susceptibility weighted imaging’’
	Tak, podać nazwę
	

	1.1.6.
	Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie przekrojów skanu lokalizującego głowy na podstawie cech anatomicznych głowy
	Tak, podać nazwę
	

	1.2.
	Obrazowanie dyfuzji w obszarze neurologicznym
	Tak
	

	1.2.1.
	Obrazowanie dyfuzji w oparciu o sekwencje single-shot EPI
	Tak
	

	1.2.2.
	Obrazowanie dyfuzji z wysoką rozdzielczością w oparciu o sekwencje non-single-shot 
	Tak, podać nazwę
	

	1.2.3.
	Max wartość b w badaniach dyfuzyjnych
	≥ 10000 s/mm2, podać wartość
	

	1.2.4.
	Obliczanie i prezentacja map dyfuzyjnych typu ADC na konsoli operatora
	Tak
	

	1.2.5.
	Zaawansowane badania dyfuzyjne mózgu, charakteryzujące się zwiększonym stosunkiem sygnał/szum (np. dzięki zastosowaniu akwizycji radialnej i wykorzystaniu sekwencji TSE lub FSE), inne niż obrazowanie dyfuzyjne zaoferowane w punkcie 1.2.1.
	Tak, podać nazwę
	

	1.3.
	Obrazowanie perfuzji mózgowej
	Tak
	

	1.3.1.
	Obrazowanie perfuzji w oparciu o sekwencje single-shot EPI
	Tak
	

	1.3.2.
	Obliczanie i prezentacja map perfuzyjnych typu TTP, MTT, CBV i CBF, na konsoli operatora
	Tak
	

	1.3.3.
	Bezkontrastowa perfuzja mózgu (Arterial Spin Labeling) 2D lub 3D
	Tak, podać nazwę techniki, oraz jej typ (np. FSE/TSE, GRE, EPI)
	

	1.3.4.
	Aplikacje do postprocessingu badań ASL na konsoli operatora
	Tak
	

	1.4.
	Obrazowanie Tensora Dyfuzji 
	Tak
	

	1.4.1.
	DTI w oparciu o Single Shot EPI
	Tak
	

	1.4.2.
	Pomiary DTI z różnymi kierunkami ≥ 100 kierunków
	Tak, podać liczbę kierunków
	

	1.4.3.
	Aplikacje do postprocessingu badań DTI na konsoli operatora
	Tak
	

	1.4.4.
	Aplikacje do traktografii na konsoli operatora
	Tak
	

	1.5.
	Obrazowanie spektroskopowe
	Tak
	

	1.5.1.
	Spektroskopia wodorowa Single Voxel (SVS)
	Tak
	

	1.5.2.
	Chemical Shift Imaging (CSI), 2D, 3D
	Tak
	

	1.5.3
	Aplikacje do postprocessingu badań spektroskopii Single Voxel oraz CSI 2D, 3D na konsoli operatora
	Tak
	

	1.6.
	Badania funkcjonalne
	Tak
	

	1.6.1.
	Badania funkcjonalne w oparciu o techniki BOLD
	Tak
	

	1.6.2.
	fMRI z automatyczną wizualizacją 2D lub 3D w czasie rzeczywistym (tworzenie map pobudzeń, t-test) w czasie rzeczywistym (odpowiednio do nomenklatury producenta)
	Tak, podać nazwę
	

	1.6.3.
	Nakładanie map pobudzeń w badaniach fMRI w czasie rzeczywistym
	Tak
	Wykreślenie dokonane na podstawie udzielonych odpowiedzi na pytania z dnia 17.09.2014r. 

	1.6.4.
	Korekcja zniekształceń geometrycznych EPI (EPI Distortion).
	Tak
	

	1.6.5.
	Maksymalna liczba obrazów w jednej akwizycji
	 40 000; podać wartość
	

	1.6.6.
	Wyzwalanie sekwencji obrazujących z zewnętrznego urządzenia (trigger in)
	Tak
	

	1.6.7.
	Wysyłanie przez skaner sygnału synchronizacji do zewnętrznego urządzenia (trigger out).
	Tak
	

	2.
	Badania naczyniowe
	
	

	2.1.
	Angiografia techniką Time-of-Flight
	Tak
	

	2.2.
	Angiografia techniką Phase Contrast
	Tak
	

	2.3.
	Techniki bezkontrastowej angiografii 3D (inne niż ToF i PC) o wysokiej rozdzielczości przestrzennej do obrazowania naczyń peryferyjnych i abdominalnych pozwalające na różnicowanie naczyń tętniczych i żylnych
	Tak, podać nazwę
	

	2.4.
	Angiografia techniką Contrast-enhanced MRA
	Tak
	

	2.5.
	Angiografia dynamiczna 3D
	Tak
	

	2.6.
	Śledzenie kontrastu (zgodnie z nazewnictwem producenta)
	Tak, podać nazwę
	

	2.7.
	Dynamiczne badania angiograficzne 4D (3D dynamiczne w czasie) obszarów takich jak tętnice szyjne, naczynia peryferyjne i. np. z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową pozwalające na wizualizację dynamiki napływu i odpływu środka kontrastowego z obszaru zainteresowania
	Tak, podać nazwę
	

	2.8
	Obrazowanie wyników w 3D, MIP, MPR, rekonstrukcje powierzchniowe (SSD) i objętościowe (VRT), na konsoli operatora
	Tak
	

	3.
	Badania jamy brzusznej i onkologiczne
	
	

	3.1.
	Obrazowanie dyfuzji w obszarze jamy  brzusznej
	Tak, podać nazwę
	

	3.2.
	Dynamiczne badania wątroby
	Tak
	

	3.3.
	Cholangiografia MR
	Tak
	

	3.4.
	Zaawansowane badania dyfuzyjne jamy brzusznej, charakteryzujące się zwiększonym stosunkiem sygnał/szum, inne niż obrazowanie dyfuzyjne zaoferowane w punkcie 3.1. 
	Tak, podać nazwę
	

	3.5.
	Sekwencje do wykrywania koncentracji żelaza w wątrobie i innych tkankach wraz z oprogramowaniem postprocessingowym
	Tak, podać nazwę
	

	3.6.
	Elastografia MR, pełny zestaw z oprogramowaniem do badań wątroby
	Tak, podać nazwę
	

	3.7.
	Zaawansowane sekwencje pozwalające na ocenę stopnia stłuszczenia  wątroby
	Tak, podać nazwę
	

	4.
	Badania ortopedyczne
	
	

	4.1.
	Protokoły i sekwencje do badań stawów
	Tak; podać nazwę
	

	4.2.
	Badania stawu kolanowego
	Tak
	

	4.3.
	Badania barku
	Tak
	

	4.4.
	Badania nadgarstka
	Tak
	

	4.5.
	Badania stawu skokowego
	Tak
	

	4.6.
	Sekwencja pozwalająca na uzyskanie podczas jednej akwizycji czterech obrazów : in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only wykorzystywana m.in. do badań szyi, mięśnio-szkieletowych (np. kolano)
	Tak, podać nazwę
	

	4.7
	Kalkulacja map parametrycznych dla właściwości T2 obrazowanej tkanki wraz z protokołami dla w pełni zautomatyzowanego mapowania, pozwalający na otrzymanie obrazów kodowanych barwnie w celu wyróżnienia struktur ze zwiększona zawartością wody

	Tak
	

	5.
	Badania piersi
	
	

	5.1.
	Protokoły i sekwencje do badań mammograficznych
	Tak; podać nazwę
	

	5.2.
	Pakiet do szybkiego, dynamicznego obrazowania piersi z wysoką rozdzielczością piersi, pozwalający na wykorzystanie technik równoległych
	Tak, podać nazwę
	

	5.3.
	Dedykowana spektroskopia piersi
	Tak, podać nazwę
	

	6.
	Badania kardiologiczne
	
	

	6.1.
	Cardiac Morphology (morfologia serca)
	Tak
	

	6.2.
	Functional Imaging/CINE (obrazowanie czynności serca z opcją dynamiczną)
	Tak
	

	6.3.
	Dark Blood (obrazowanie z tłumieniem sygnału krwi)
	Tak
	

	7.
	Badania całego ciała
	
	

	7.1.
	Badanie całego ciała – whole body MR
	≥ 180 cm; podać wartość
	

	7.2.
	Badania dyfuzyjne w obszarze ciała
	Tak
	

	8.
	Obrazowanie równoległe
	
	

	8.1
	Obrazowanie równoległe realizowane w oparciu o algorytmy przetwarzania obrazów 
	Tak; podać nazwę
	

	8.2.
	Obrazowanie równoległe realizowane w oparciu o algorytmy przetwarzania przestrzeni k 
	Tak; podać nazwę
	


	8.3.
	Max współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego
	≥ 3; podać wartość
	

	9.
	Techniki spektralnie selektywne 
	
	

	9.1.
	Częstotliwościowo selektywna saturacja tłuszczu
	Tak
	

	9.2.
	Częstotliwościowo selektywna saturacja wody
	Tak
	

	10.
	Techniki redukcji artefaktów
	
	

	10.1.
	Technika redukcji artefaktów ruchowych przy obrazowaniu głowy wspierająca protokoły generujące obrazy T1 FLAIR, T2, T2 FLAIR, PD - ważone 
	Tak; podać nazwę
	

	10.2.
	Eliminacja artefaktów powstałych na styku tkanki miękkiej i powietrza (artefaktów typu "susceptibility") w badaniu DWI
	Tak; podać nazwę
	

	10.3
	Kompensacja przepływu krwi, ruchów oddechowych i czynnościowych (np. perystaltycznych; ruchów serca)
	Tak
	

	10.4
	Bramkowanie oddechowe i EKG (również retrospektywne) .
	Tak
	

	VII.
	SEKWENCJE

	1.
	Spin Echo (SE)
	Tak
	

	2.
	Inversion Recovery (IR)
	Tak
	

	3.
	Gradient Echo (GRE)
	Tak
	

	3.1.
	2D i 3D Fast GRE z impulsami preparacyjnymi 
	Tak
	

	3.2.
	Szybkie 3D GRE z „quick fat saturation” (tj. tylko jeden impuls saturacji tłuszczu na cykl kodowania 3D) dla wysokorozdzielczego obrazowania 3D w obszarze brzucha przy zatrzymanym oddechu 
	Tak
	

	3.3.
	2D GRE z full transverse rephrasing 
	Tak
	

	3.4.
	3D GRE z full transverse rephrasing 
	Tak
	

	4.
	Turbo Spin Echo, Fast Spin Echo (TSE, FSE)
	Tak
	

	4.1.
	Multi-Shot
	Tak
	

	4.2.
	Single-Shot
	Tak
	

	4.3.
	Turbo IR
	Tak
	

	5.
	Sekwencje 3D Constructive Interference in Steady State
	Tak
	

	VIII.
	PARAMETRY OBRAZOWANIA

	1. 
	Min. FoV we wszystkich osiach (x, y, z)
	≤ 1 cm; podać wartość
	

	2. 
	Max. FoV  w osiach x, y
	≥ 50 cm; podać wartość
	

	3. 
	Max. statyczny FoV  w osi z (efektywny zakres skanowania w osi wzdłużnej pacjenta w automatycznych krokach sterowanych z protokołu badania)
	≥ 45 cm; podać wartość
	

	4. 
	Maksymalny efektywny zakres skanowania w osi wzdłużnej pacjenta w automatycznych krokach sterowanych z protokołu badania
	≥ 180 cm; podać wartość
	

	5. 
	Matryca akwizycyjna min.1024 x 1024, bez interpolacji
	Tak
	

	6. 
	Min. grubość warstwy – skany 2D
	≤ 0,5 mm; podać wartość
	

	7. 
	Min. grubość warstwy – skany 3D
	≤ 0,1 mm; podać wartość
	

	8. 
	Max współczynnik przyspieszenia dla sekwencji Turbo Spin Echo/Fast Spin Echo (TSE, FSE)
	≥ 512; podać wartość.
	

	9. 
	Czasy akwizycji możliwe do uzyskania podczas normalnej pracy klinicznej (widoczne w parametrach sekwencji)
	
	

	9.1.
	Min TR dla 3D GRE (256x256 matryca) 
	≤ 1,2 ms; podać wartość
	

	9.2.
	Min TE dla 3D GRE (256x256 matryca) 
	≤ 0,3 ms; podać wartość
	

	9.3.
	Min TR dla EPI (256x256 matryca) 
	≤ 10,0 ms; podać wartość
	

	9.4.
	Min TE dla EPI (256x256 matryca) 
	≤ 2,4 ms; podać wartość
	

	9.5.
	Echo Spacing (czas pomiędzy kolejnymi echami) dla EPI (matryca 256x256) 
	≤ 0,72 ms; podać wartość
	

	IX.
	KONSOLA AKWIZYCYJNA APARATU

	1.
	Komputer sterujący (procesor, system operacyjny)
	Opisać
	

	1.1.
	Pamięć RAM
	≥ 6 GB; podać wartość
	

	1.2.
	Liczba obrazów w matrycy min. 256x256 bez kompresji możliwych do archiwizacji na HD
	≥ 110 000 obrazów; podać wartość
	

	1.3.
	Archiwizacja obrazów na CD-R oraz DVD  z dogrywaniem DICOM’owego viewer’a umożliwiającego odtwarzanie obrazów na PC
	Tak
	

	2.
	Komputer obrazowy (procesor, system operacyjny)
	Opisać
	

	2.1.
	Matryca rekonstrukcyjna
	1024 x 1024
	

	2.2.
	Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy 100% FOV 
	≥ 5 000 obrazów/s; podać wartość
	

	3.
	Monitor
	
	

	3.1.
	Monitor w technologii LCD
	Tak
	

	3.2
	Przekątna monitora
	Min. 19”; podać wartość
	

	3.3.
	Matryca monitora
	Min. 1280 x 1024; podać wartość 
	

	4.
	Oprogramowanie aplikacyjne
	
	

	4.1.
	Wykresy time-intensity dla badań z kontrastem
	Tak
	

	4.2.
	Rekonstrukcje 3D MPR
	Tak
	

	4.3.
	Rekonstrukcje 3D MIP
	Tak
	

	4.4.
	Rekonstrukcje 3D SSD
	Tak
	

	4.5.
	Oprogramowanie do łączenia obrazów z poszczególnych kroków badania obszarów rozległych w jeden obraz działające w sposób całkowicie automatyczny
	Tak; podać nazwę
	

	4.6.
	Filtr obrazów
	Tak
	

	4.7.
	Pozostałe oprogramowanie postprocessingowe, jak wymienione w punkcie VI  Aplikacje kliniczne
	Tak
	

	5.
	Praca w sieci
	
	

	5.1.
	DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE
	Tak
	

	5.2.
	DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE
	Tak
	

	5.3.
	DICOM 3.0 – DICOM PRINT
	Tak
	

	5.4.
	DICOM 3.0 – Storage Commitment
	Tak
	

	5.5.
	DICOM 3.0 – Modality Worklist
	Tak
	

	5.6.
	DICOM 3.0 – MPPS
	Tak
	

	X.
	KONSOLA DIAGNOSTYCZNA

	1.
	Komputer sterujący (procesor, system operacyjny).
	Opisać
	

	1.1.
	Konsola działająca po całkowitym wyłączeniu konsoli głównej (podstawowej) aparatu - konsola nie może być realizowana jako tzw. „cienki klient” dla konsoli operatorskiej. 
	Tak. Podać nazwę konsoli postprocessingowej.
	

	1.2.
	Pamięć RAM
	≥ 12 GB; podać wartość
	

	1.3.
	Pojemność HDD
	≥ 500 GB; podać wartość
	

	1.4.
	Liczba obrazów w matrycy 256x256 bez kompresji możliwych do archiwizacji na HD konsoli 
	≥ 500 000; podać wartość
	

	1.5.
	Archiwizacja obrazów na CD-R oraz DVD  z dogrywaniem DICOM’owego viewer’a umożliwiającego odtwarzanie obrazów na PC
	Tak
	

	1.6.
	Konsola postprocessingowa  tego samego producenta, co zaoferowany system rezonansu magnetycznego
	Tak, Podać nazwę konsoli 
	

	2.
	Monitor
	
	

	2.1.
	Dwa monitory w technologii LCD
	Tak
	

	2.2
	Przekątna monitorów
	Min. 19”; podać wartość
	

	3.
	Oprogramowanie aplikacyjne
	
	

	3.1.
	Rekonstrukcje wielopłaszczyznowe i 3D (powierzchniowe i objętościowe, volume rendering technique).
	Tak
	

	3.2.
	Pomiary geometryczne (odległości, kąty, powierzchnie, objętość)
	Tak
	

	3.3.
	Analiza dyfuzji, mapy ADC
	Tak
	

	3.4.
	Oprogramowanie do ilościowej analizy badań perfuzji (neuro), a w szczególności kalkulacja i prezentacja w kolorze następujących wskaźników:
-
TTP (Time-to-Peak)

-
relMTT (relative Mean Transit  Time)

-
relCBV (relative Cerebral Blood Volume)

-
relCBF (relative Cerebral Blood Flow)
	Tak
	

	3.5.
	Obróbka badań spektroskopowych SVS, 2D i 3D CSI
	Tak
	

	3.6.
	Analiza perfuzji bezkontrastowej ASL
	Tak
	

	3.7.
	Oprogramowanie do analizy 2D i 3D tensora dyfuzji oraz wizualizacji 2D i 3D traktografii tensora dyfuzji
	Tak
	

	3.8
	Oprogramowanie do fuzji obrazów z tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, medycyny nuklearnej, PET i obrazów morfologicznych MR z obrazami dyfuzyjnymi MR
	Tak
	

	3.9.
	Łączenie obrazów sagitalnych lub koronalnych dla badań kręgosłupa
	Tak
	

	3.10
	Oprogramowanie do analizy 2D i 3D badań fMRI:

- Nakładanie kolorowych map pobudzeń na obrazy morfologiczne w 2D.

- Nakładanie kolorowych map pobudzeń na obrazy morfologiczne w 3D (wizualizacja 3D)
	Tak, podać nazwę
	

	3.11
	Możliwość nałożenia map DTI na podgląd 2D badań fMRI
	Tak, podać nazwę
	

	3.12
	Możliwość nałożenia map DTI i traktografii tensora dyfuzji na podgląd 3D badań fMRI
	Tak, podać nazwę
	

	4.
	Praca w sieci
	
	

	4.1.
	DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE
	Tak
	

	4.2.
	DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE
	Tak
	

	4.3.
	DICOM 3.0 – DICOM PRINT
	Tak
	

	4.4.
	DICOM 3.0 – Storage Commitment
	Tak
	


	XI.
	WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE

	1. 
	Klatka Faradaya (min. 1 okno podglądowe i 1 drzwi) – dostawa i montaż z kompletnym wykończeniem
	Tak
	

	2. 
	Monitor poziomu tlenu w pomieszczeniu badań
	Tak
	

	3. 
	Detektor implantów metalowych
	Tak
	

	4. 
	Gaśnica niemagnetyczna
	Tak
	

	5. 
	Dwutorowy wstrzykiwacz kontrastu zdolny do pracy w silnym polu magnetycznym
	Tak, podać producenta i typ 
	

	6. 
	Słuchawki tłumiące hałas dla pacjenta z podłączeniem do systemu muzycznego, do odsłuchu np. muzyki i komunikacji z pacjentem
	Tak
	

	7. 
	System UPS podtrzymania napięcia systemu komputerowego dla Rezonansu Magnetycznego.
	Tak, podać producenta i parametry
	

	8. 
	System monitorowania (podglądu) pacjenta w czasie badania– kamera , monitor
	Tak
	

	9. 
	SyncBox – urządzenie do synchronizacji czasowej oprogramowania do prowadzenia badań fMRI ze skanerem MR
	Tak
	

	XII.
	WYMAGANIA DODATKOWE

	1.
	Uzupełnienie helu w magnesie do min. 95% przed przekazaniem uruchomionego systemu Zamawiającemu
	Tak, w cenie oferty
	

	2.
	Szkolenie aplikacyjne w siedzibie Zamawiającego.
	szkolenia w miejscu instalacji dla min 2 lekarzy radiologów i 7 techników:  w terminie uzgodnionym z zamawiającym, w wymiarze min. 15 dni x 8 godzin, w cenie oferty.
	

	3.
	Zestaw fantomów do kalibracji i testowania aparatu  także w zakresie spektroskopii MR wraz z niezbędnym oprogramowaniem do kontroli jakości
	Tak 
	

	4.
	Dwa zestawy podgłówków i podkładek do pozycjonowania przy różnych badaniach z szafą na podgłówki i fantomy  
	Tak 
	

	5.
	Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej
	Tak
	

	6.
	Wykonanie  testów natężenia pola magnetycznego 
	Tak
	

	7.
	System fabrycznie nowy, nieużywany
	Tak, rok produkcji 2014r.
	

	8.
	Dostawa systemu do miejsca instalacji
	Tak
	

	9.
	Okres gwarancji
	Minimum 12 miesięcy
	

	10.
	W okresie pogwarancyjnym – możliwość korzystania z innego serwisu niż autoryzowany serwis producenta.
	Tak, podać nazwy firm świadczących pogwarancyjne usługi serwisowe na terenie Polski, dla systemów MR oferenta
	Wykreślono na podstawie udzielonych odpowiedzi na pytania z dnia 17.09.2014r.

	11.
	10 - letni okres gwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych na cały zestaw MR, za wyjątkiem dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamych z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, których dotyczy 5 – letni okres gwarantowania dostępności
	Tak
	

	12.
	Zdalna diagnostyka systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego.
	Tak, Autoryzację dołączyć do oferty
	

	
	Możliwość zgłoszenia serwisowego 24h/dobę, 365 dni w roku.
	Tak
	

	13.
	Maksymalny czas oczekiwania na usunięcie awarii, bez konieczności sprowadzania części zamiennych,  w  dni robocze rozumiane jako dni od pn – pt z wyłączeniem dni wolnych od pracy od momentu zgłoszenia awarii - maks. 5 dni
	Tak
	

	14.
	Maksymalny czas oczekiwania na usunięcie awarii  w przypadku  konieczności sprowadzania części zamiennych,  w  dni robocze rozumiane jako dni od pn – pt z wyłączeniem dni wolnych od pracy od momentu zgłoszenia awarii – maks. 7 dni.
	Tak
	


POZYCJA NR 2 – TOMOGRAF KOMPUTEROWY 16 - RZĘDOWY

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta  oraz producenta)
SPECYFIKACJA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - UZYTKOWYCH

	L.p.
	Opis parametru
	Wartość wymagana/graniczna
	Wartość oferowana

	I.
	WYMAGANIA OGÓLNE
	
	

	1.
	Tomograf spektralny tzn. umożliwiający wykonanie badania wieloenergetycznego.
	Tak, opisać sposób realizacji skanu wieloenergetycznego
	

	2.
	Urządzenie umożliwiające akwizycję:

-  min.16 warstw submilimetrowych,

-  min. 16 warstw ponad milimetrowych

w czasie jednego pełnego obrotu lampy wokół pacjenta
	Tak, podać ilość warstw
	

	3.
	Urządzenie i wszystkie elementy wyposażenia fabrycznie nowe, nie regenerowane.
	Tak
	

	4
	Całkowicie niezależne stanowiska pracy  o rozdzielnych bazach danych:

- stanowisko operatora,

- stanowisko lekarska.
	Tak
	

	II.
	GENERATOR, DETEKTOR I LAMPA RTG
	
	

	1.
	Moc generatora, rozumiana jako iloczyn napięcia  i prądu możliwego do ustawiania w protokole klinicznym [kW].
	 ≥ 42
	

	2.
	Minimalne napięcie anodowe możliwe do zastosowania w protokołach badań umożliwiające badania pediatryczne i badania szczupłych pacjentów  [kV]
	≤ 80 


	

	3.
	Maksymalne napięcie anodowe, możliwe do zastosowania w protokołach badań umożliwiające badania  otyłych pacjentów [kV]
	≥ 135
	

	4.
	Ilość możliwych do ustawienia w protokole klinicznym poziomów napięcia anodowego
	≥ 4
	

	5.
	Maksymalny prąd anody, możliwy do zastosowania w protokołach badań [mA]
	≥ 350
	

	6.
	Modulacja prądu anody w czasie rzeczywistym, jednocześnie w osiach x,y,z.
	Tak
	

	7.
	Detektory typu stałego – liczba rzędów detektora min. 16
	Tak
	

	8.
	Grubość warstwy detektora w osi Z w odniesieniu do izocentrum [mm].
	≤ 0,65
	

	9.
	Pojemność cieplna anody [MHU]
	≥ 3,5
	

	10.
	Maksymalna szybkość chłodzenia anody lampy [kHU/min]
	≥ 800
	

	11.
	Liczba ognisk lampy rtg
	≥ 2
	

	12.
	Automatyczny wybór ognisk
	Tak
	

	III.
	SYSTEM SKANOWANIA
	
	

	1.
	Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º ) układu lampa rtg - detektor [s]
	≤ 0,8 
	

	2.
	Maksymalny zakres badania bez elementów metalowych (akwizycja z maksymalną liczbą warstw) [cm]
	≥ 160
	

	3.
	Maksymalny czas trwania ciągłego skanu spiralnego [s]
	≥ 100 
	

	4.
	Maksymalna wartość współczynnika pitch przy akwizycji min. 16 warstw w korekcją stożka
	≥ 1,5
	

	5.
	Minimalna grubość warstwy przy akwizycji min. 16 warstwowej w skanie spiralnym i sekwencyjnym
	≤ 0,65
	

	6.
	Maksymalna ilość nienakładających się warstw akwizycyjnych zbieranych jednocześnie podczas jednego pełnego obrotu
	≥ 16
	

	7.
	Wyświetlanie topogramu w czasie rzeczywistym z możliwością jego zatrzymania w dowolnym czasie
	Tak
	

	8.
	Możliwość wykonywania badań w technice spiralnej i sekwencyjnej przy pełnym pochyleniu gantry
	Tak
	

	9.
	Maksymalne, diagnostyczne pole obrazowania FOV [cm]
	≥ 50
	

	10.
	Matryca rekonstrukcyjna
	Min. 512x512
	

	11.
	Matryca prezentacyjna
	Min. 1024x1024
	

	12.
	Rozdzielczość wysokokontrastowa (przestrzenna) w płaszczyźnie x,y, mierzona w polu akwizycyjnym FOV=50 cm [pl/cm]
	≥ 15 
	

	13.


	Rozdzielczość niskokontrastowa przy różnicy gęstości 3 HU, określona dla najkrótszego skanu pełnego zmierzona na fantomie CATHPAN o średnicy 20 cm, dla napięcia ≥ 120 kV, dla warstwy 10 mm [mm]
	≤ 5
	

	14.
	Szybkość rekonstrukcji obrazów w matrycy 512 x 512 [obrazy/s].
	≥ 16
	

	15
	Iteracyjny algorytm rekonstrukcyjny automatycznie przetwarzający dane surowe (RAW) w cyklach iteracyjnych, poprawiający min., jakość obrazu, rozdzielczość niskokontrastową i pozwalający na redukcję dawki promieniowania bez utraty jakości obrazu o co najmniej 40%, (odpowiednio do nomenklatury producenta) możliwy do wykorzystania dla każdego trybu pracy, każdego rodzaju badania oraz każdego czasu skanowania.
	Tak
	

	IV.
	KONSTRUKCJA
	
	

	1.
	Średnica otworu gantry  [cm]
	≥70
	

	2.
	Kąt pochylania gantry
	≥  30º
	

	3.
	Możliwość sterowania pochylania gantry i sterowania stołu z min. 2 stron (prawej i lewej)
	Tak
	

	4.
	Możliwość sterowania ruchami stołu za pomocą przycisków nożnych
	Tak
	

	5.
	Programowany wskaźnik zatrzymania oddechu z licznikiem czasu pozostałego do końca skanu widoczny dla pacjenta oraz możliwość nagrywania poleceń słownych w języku polskim i automatyczne ich odtwarzanie w zależności od protokołów badań.
	Tak
	

	6.
	Maksymalne dopuszczalne obciążenie stołu przy jego pełnej funkcjonalności (kg)
	≥200 kg
	

	7.
	Wyposażenie stołu w :

- materac,

- podpórkę pod głowę pozbawioną elementów metalowych,

- podpórka pod kolana,

- pasy unieruchamiające

- podpórka pod głowę i ręce

(elementy zużywalne w podwójnej ilości)
	Tak
	

	V.
	STANOWISKO OPERATORA
	
	

	1.
	Stanowisko operatorskie - wielozadaniowa, dwumonitorowa konsola akwizycyjna (umożliwiająca jednoczesne wyświetlanie różnej informacji na monitorach).
	Tak
	

	2.
	Przekątna kolorowych monitorów z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat ["]
	≥ 19 
	

	3.
	Pojemność dysku twardego dla obrazów bez kompresji (512x512), wyrażona liczbą obrazów.
	≥ 250000
	

	4.
	Archiwizacja badań pacjentów na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0
	Tak
	

	5.
	Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi:

- Send/Receive

- Basic Print

- Query/ Retrieve

- Storage Commitment

- Worklist

- Structured Dose Report
	Tak
	

	6.
	Rekonstrukcje 2D,3D
	Tak
	

	7.
	MIP (Maximum Intensity Projection)
	Tak
	

	8.
	SSD (Surface Shaded Display)
	Tak
	

	9.
	Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej lub  krzywej
	Tak
	

	10.
	Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości.
	Tak
	

	11.
	Wielozadaniowość/wielodostęp, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle (w trakcie skanowania).
	Tak
	

	12.
	Oprogramowanie do automatycznego startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych
	Tak
	

	VI.
	STANOWISKO LEKARZA
	
	

	1.
	Konsola lekarska, niezależna od konsoli operatorskiej (o rozdzielnej bazie danych obrazowych, umożliwiająca pracę lekarza diagnosty przy wyłączonej konsoli operatorskiej tomografu) połączona z tomografem poprzez sieć komputerową i otrzymującą obrazy z tomografu w standardzie DICOM 3.0
	Tak
	

	2.
	Konsola dwumonitorowa z monitorami o przekątnych ≥ 19”
	Tak
	

	3.
	Pojemność dysku twardego dla obrazów (512 x 512) bez kompresji wyrażona liczbą obrazów
	≥ 500000
	

	4.
	Interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0 zgodny z następującymi klasami serwisowymi:

- Send / Receive

- Basic Print

- Query / Retrieve

- Storage Commitment
	Tak
	

	5.
	Archiwizacja badań pacjentów na CD-R w standardzie DICOM 3.0
	Tak
	

	6.
	Rekonstrukcje 2D,3D
	Tak
	

	7.
	MIP (Maximum Intensity Projection)
	Tak
	

	8.
	SSD (Surface Shaded Display)
	Tak
	

	9.
	VRT (Volume Rendering Technique)
	Tak
	

	10.
	Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości.
	Tak
	

	11.
	Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej.
	Tak
	

	12.
	Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego.
	Tak
	

	13.
	Automatyczne usuwanie zwapnień podczas analizy badań naczyniowych dla modelu MIP lub VRT (przy pomocy funkcji włącz/wyłącz obraz zwapnień).
	Tak
	

	14.
	Specjalizowane oprogramowanie do oceny tętnic obwodowych i domózgowych  (rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, pomiar średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej, automatyczne wyznaczanie stenozy)
	Tak
	

	15.
	Oprogramowanie umożliwiające swobodny obrót rozwiniętego naczynia wokół osi centralnej oraz automatyczny pomiar światła naczynia w wybranych punktach.
	Tak
	

	16.
	Oprogramowanie do automatycznej segmentacji zmian ogniskowych w narządach miąższowych umożliwiające m.in. porównanie zmiany ogniskowej z poprzednim badaniem.
	Tak
	

	17.
	Oprogramowanie do analizy obrazów wieloenergetycznych umożliwiające m.in. fuzje obrazów o różnym poziomie energetycznym.
	Tak
	

	18.
	Oprogramowanie do automatycznej fuzji obrazów różnych modalności (CT, MR, PET, SPECT)
	Tak
	

	19.
	Oprogramowanie służące do zarządzania informacją o dawce promieniowania  rentgenowskiego oraz optymalizacji dawki generowanej przez lampę RTG w trakcie badań z zakresu diagnostyki obrazowej i posiadające następujące funkcje:

a. Pobieranie danych dozymetrycznych bezpośrednio z systemu TK oraz aparatów RTG.

b. Archiwizacja danych dotyczących dawki promieniowania rentgenowskiego.

c. Przeglądanie historii dawki w rozbiciu na:
   pacjentów,
   regiony anatomiczne
   rodzaje badań RTG
   osobę przeprowadzającą badanie
   zmiany pracy zespołu diagnostyki obrazowej (np. poranna, 
   popołudniowa, wieczorna itd.)

d. Ostrzeżenie o przekroczeniu progu zdefiniowanej dawki, które jest:
   wysyłane w czasie rzeczywistym w trakcie badania na adresy   
   poczty elektronicznej wpisane na listę mailingową   
   oprogramowania.
   możliwość wyjaśnienia przekroczenia dawki w formie  
   komentarza również zapisywanego w archiwum.
   Zaawansowany system ostrzegania w podziale na segmenty    
   według wieku / BMI / itd. .. i możliwość korzystania z  
   RadLexicon (międzynarodowy leksykon), aby otrzymać 
   znormalizowaną informację potrzebną do porównań.)

e. Dostęp do listy pacjentów.
   Lista planowanych badań.
   Dostęp do historii pacjenta przed badaniem.
   Wirtualny podgląd docelowych wartości referencyjnych dawki.

f. Generowanie zautomatyzowanych raportów dla użytkownika:
   Tygodniowych, miesięcznych lub na żądanie

g. Analizy statystyczne:
    Miary tendencji centralnej.
    Możliwość tworzenia wykresów.
    Zaawansowane analizy porównawcze.

h. W przypadku badań wykonanych na tomografie komputerowym możliwość wyliczenia SSDE (ang. Size-Specific Dose Estimate — szacowana wielkość dawki zależna od rozmiaru). Wartość SSDE jest wyliczana (dla każdej serii) w następujących krokach:
    Położenie akwizycji w momencie oceny
    Identyfikacja warstwy środkowej
    Pomiar średnicy pacjenta
    Średnica boczna do zwiadowczego zdjęcia scout twarzy (LAT)
    Średnica przednio-tylna do zwiadowczego zdjęcia scout profilu 
    (AP)
    LAT+AP, czyli średnica rzeczywista effective diameter, kiedy 
    dostępne są oba zdjęcia zwiadowcze scout
    Ocena szacunkowa współczynnika SSDE (fSSDE)
    SSDE = CDIvol * fSSDE
i. W przypadku badań wykonanych na tomografie komputerowym możliwość wyliczenia przesunięcia poza izocentrum, które umożliwia weryfikację prawidłowości ułożenia pacjenta.

j.  W przypadku badań wykonanych na tomografie komputerowym możliwość wyliczenia wartości modulacji mA. Modulacja mA wyświetla tłumienie natężenia prądu na całej długości skanowania. Wyliczenie zawiera średnią mA, minimalną mA i maksymalną wartość mA w trakcie wybranej serii.

k. Użytkowanie oprogramowania poprzez przeglądarkę internetową: MS Internet Explorer, Safari, Chrome, Mozilla na każdym komputerze podłączonym do serwera szpitalnego.

l. Wsparcie aplikacyjne, szkolenia i serwis oprogramowania oraz serwera na miejscu u Klienta.

m. Instalacja oprogramowania zdalna lub u klienta w przypadku braku możliwości instalacji zdalnej.

n. Instalacja serwera, na którym zostanie zainstalowane oprogramowanie.

o. 2 dni szkoleń aplikacyjnych dla użytkowników.

p. Wsparcie merytoryczne oraz prezentacje możliwości oprogramowania dla personelu medycznego Zamawiającego.
	Tak
	

	VII.
	INNE WYMAGANIA
	
	

	1.
	Zestaw fantomów serwisowych do kalibracji i kontroli jakości obrazowania w zakresie testów podstawowych umożliwiający co najmniej ocenę jednorodności, szumu, rozdzielczości nisko i wysokokontrastowej, grubości warstwy itp. wraz z niezbędnym oprogramowaniem do kontroli jakości.
	Tak
	

	2.
	Automatyczny dedykowany wstrzykiwacz środka cieniującego 
	Tak
	

	3.
	System UPS dla potrzymania napięcia systemu komputerowego i gantry  Tomografu Komputerowego bez możliwości skanowania
	
	

	4.
	System monitorowania pacjenta w TK (saturacja, EKG).
	
	

	5.
	Instrukcja obsługi aparatu TK oraz instrukcje obsługi urządzeń wyposażenia -   w języku polskim
	Tak
	

	6.
	Oferent nie później niż w ostatnim dniu trwania gwarancji protokolarnie przekaże wszystkie niezbędne kody, loginy i hasła oraz inne niezbędne informacje do wszystkich dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia umożliwiające świadczenie usług serwisowych innym niż producent certyfikowanym firmom serwisowym.
	Tak
	

	7.
	Wykonanie testów akceptacyjnych po zainstalowaniu urządzenia– zawarte w cenie oferty
	Tak
	

	8.
	Certyfikaty i świadectwa dla tomografu komputerowego, konsoli lekarskiej i wstrzykiwacza:

- deklaracja zgodności dla oferowanego modelu i typu

- certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną

- zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oferowanego modelu i typu
	Tak, 

Załączyć do oferty
	

	VIII.
	SZKOLENIA, GWARANCJA I SERWIS POGWARANCYJNY
	
	

	1.
	Szkolenia w miejscu instalacji dla min. 2 lekarzy  radiologów i  7 techników:  w terminie uzgodnionym z zamawiającym, w wymiarze 15dni x 8 godzin.
	Tak
	

	2.
	Gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład oferowanego zestawu TK min. 12 miesięcy.
	Tak
	

	3.
	W okresie pogwarancyjnym – możliwość korzystania z innego serwisu niż autoryzowany serwis producenta.
	Tak, podać nazwy firm świadczących pogwarancyjne usługi serwisowe na terenie Polski, dla systemów MR oferenta
	

	4.
	Zdalna diagnostyka systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego.
	Tak, Autoryzację dołączyć do oferty
	

	5.
	Min. 10 - letni okres gwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych na cały zestaw TK, za wyjątkiem dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamych z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, których dotyczy 5 – letni okres gwarantowania dostępności.
	Tak
	

	6.
	Wszystkie wymagane przez producenta oferowanego aparatu przeglądy w okresie gwarancji (podać ile ) – zawarte w cenie oferty
	Podać 
	

	7.
	Maksymalny czas oczekiwania na usunięcie awarii, bez konieczności sprowadzania części zamiennych z zagranicy,  w  dni robocze rozumiane jako dni od pn – pt z wyłączeniem dni wolnych od pracy od momentu zgłoszenia awarii.
	Maks. 5 dni


	

	8.
	Maksymalny czas oczekiwania na usunięcie awarii  w przypadku  konieczności sprowadzania części zamiennych z zagranicy,  w  dni robocze rozumiane jako dni od pn – pt z wyłączeniem dni wolnych od pracy od momentu zgłoszenia awarii.
	Maks. 7 dni
	

	9.
	Możliwość zgłoszenia serwisowego 24h/dobę, 365 dni w roku
	Tak
	

	IX.
	SYSTEM ARCHIWIZACJI PACS z systemem dystrybucji badań
	Tak, Podać nazwę, producenta
	

	1.
	Bezterminowa licencja na oprogramowanie systemu PACS
	Tak
	

	2.
	Nieogranczona liczba bezterminowych, jednoczesnych licencji pływających dostęp do oprogramowania diagnostycznego (interfejs WEB)
	Tak
	

	3.
	Pakiet nieograniczonych licencji na podłączenie aparatów diagnostycznych do systemu PACS (wysyłanie badań do systemu przez DICOM Send)
	Tak
	

	4.
	Architektura przechowywania badań on-line. Wszystkie obrazy wysłane do systemu PACS są dostępne on-line, bez konieczności przenoszenia do zewnętrznego archiwum opartego na nośnikach wymiennych (np. taśmy)
	Tak
	

	5.
	Przechowywanie danych obrazowych w postaci skompresowanej (bezstratnie, minimum 2-krotna kompresja bezstratna)
	Tak
	

	6.
	Obsługa protokołów DICOM C-Move, C-Find, C-Store SCU i SCP oraz DICOM Storage Commitment jako SCP
	Tak
	

	7.
	Pełna zgodność ze standardem DICOM 3.0 w zakresie komunikacji z urządzeniami medycznymi
	Tak
	

	8.
	System umożliwia integrację z innymi systemami poprzez protokół HL7
	Tak
	

	9.
	Automatyczne tworzenie kopii bezpieczeństwa, co najmniej kompletnej bazy danych systemu na nośniku zewnętrznym
	Tak
	

	10.
	System dystrybucji obrazów działający w architekturze klient-serwer, kompletne dane obrazowe i badań przechowywane są wyłącznie na serwerze – aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów nie przechowująca lokalnie wyświetlanych obrazów badań
	Tak
	

	11.
	Centralne zarządzanie użytkownikami systemu
	Tak
	

	12.
	Funkcjonalność przydzielenia odpowiednich uprawnień do określonego typu roli użytkownika systemu. Rodzaje uprawnień (min.):

- uprawnienia dostępu do narzędzi administracyjnych

- kasowanie badań z systemu

- zapisywanie zmian obrazu badania

- importu badań z CD

- skanowania i importowania obrazów

- dostępu do zeskanowanych i zaimportowanych obrazów

- importu i eksportu badania poprzez DICOM
	Tak
	

	13.
	Możliwość predefiniowania grup użytkowników o takich samych uprawnieniach umożliwiająca wspólne zarządzanie uprawnieniami w obrębie grupy
	Tak
	

	14.
	Możliwość predefiniowania łączenia grup uprawnień (nadania jednemu użytkownikowi uprawnień z dwóch grup)
	Tak
	

	15.
	Monitorowanie systemu poprzez system logowania wydarzeń


	Tak
	

	16.
	Udostępnianie i przesyłanie obrazów na stacje diagnostyczne i do aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów w formacie DICOM oraz skompresowanych bezstratnie (dla dostępu przez WEB)
	Tak
	

	17.
	Oprogramowanie do wypalania płyty z badaniem dla pacjenta na napędzie lokalnym i sieciowym duplikatorze CD/DVD wraz z przeglądarką DICOM
	Tak
	

	18.
	Konsultacje z użyciem systemu dystrybucji obrazów – zdalny dostęp do badań dla uprawnionych użytkowników spoza Ośrodka
	Tak
	

	19.
	Możliwość łączenia lekarzy kierujących w grupy – każdy lekarz z danej grupy ma dostęp do badań skierowanych przez każdego z członków grupy
	Tak
	

	20.
	Możliwość przydzielania (i cofania) dostępu tymczasowego do konkretnych badań dla konsultantów zewnętrznych
	Tak
	

	21.
	Transmisja danych między systemem PACS a klientami systemu z użyciem protokołu szyfrującego
	Tak, podać rodzaj
	

	22.
	Progresywne wyświetlanie obrazów – szybkie wyświetlanie obrazu w małej rozdzielczości (lub w dużej kompresji) i stopniowe zwiększanie rozdzielczości (zmniejszanie kompresji) w miarę przesyłania kolejnych danych aż do uzyskania obrazu w maksymalnej rozdzielczości (bezstratnej lub docelowej kompresji)
	Tak
	

	23.
	Automatyczne wyświetlanie badań na dostępnych monitorach. Możliwość pracy w konfiguracjach:

- jednomonitorowej

- dwumonitorowej

- 3-monitorowej (jeden monitor niskiej, 2 wysokiej rozdzielczości)
	Tak
	

	24.
	System dystrybucji obrazów oraz serwer PACS pozwala wyszukać oraz wyświetlić co najmniej poniższe dane wraz z polskimi znakami diakrytycznymi:

- imię i nazwisko pacjenta

- nr pacjenta

- rodzaj badania

- numer badania

- opis badania

- data badania

- status badania


	Tak
	

	25.
	Dostęp do dystrybucji obrazów stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się
	Tak
	

	26.
	Aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów pozwala wyświetlić jednocześnie co najmniej 2 badania tego samego pacjenta w trybie porównania (badanie aktualne i poprzednie)
	Tak
	

	27.
	Aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów pozwala na podstawową obróbkę (zaczernienie, kontrast, obroty, powiększenia, pomiary) każdego obrazu
	Tak
	

	28.
	Aplikacja klienta dystrybucji obrazów pozwala na płynną regulację zaczernienia i kontrastu oraz umożliwia definiowanie własnych ustawień poziomu i okna (W/L)
	Tak
	

	29.
	Aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów pozwala na połączenie serii badań w jedną całość
	Tak
	

	30.
	Dostępna w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów funkcja pomiaru odległości i kątów
	Tak
	

	31.
	Dostępna w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów funkcja obrotu obrazu o 180º oraz o 90º w lewo lub w prawo
	Tak
	

	32.
	Możliwość inicjowania wysyłania badań obrazowych DICOM-Send
	Tak
	

	33.
	Interfejs użytkownika w języku polskim
	Tak
	

	34.
	Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład SYSTEMU ARCHIWIZACJI PACS z systemem dystrybucji badań - min. 12 miesięcy.
	Tak
	


UWAGI 









1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował urządzenie, o parametrach CO NAJMNIEJ takich, jakie są przedstawione w specyfikacji. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty. 

2. W tabeli w rubryce „parametr oferowany” należy podać dodatkowo numer strony oferty , na której można będzie dokonać weryfikacji zaproponowanego przez Wykonawcę parametru lub funkcji z odpowiednimi danymi z dołączonej dokumentacji przetargowej (katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy uprawnionego do składania oświadczeń w imieniu producenta w zakresie parametrów technicznych oferowanych urządzeń itp, w języku angielskim lub polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem). 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji oferowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytania bezpośrednio u producenta sprzętu.
4. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do Wykonawców, w celu potwierdzenia oferowanych funkcjonalności, o prezentację oferowanej konsoli satelitarnej (lekarskiej) w siedzibie Zamawiającego lub innej placówce stosującej tą konsolę satelitarną (lekarską). Brak możliwości prezentacji wymaganych funkcjonalności będzie jednoznaczny z niespełnieniem danego wymogu specyfikacji.

5. Oświadczenie, iż oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest zgodny z wymogami SIWZ, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

6. Do oferty dołączyć szczegółową  specyfikację oferowanego sprzętu i oprogramowania oraz wyposażenia dodatkowego.

Bardzo ważne:

8. Konsole diagnostyczne oraz oprogramowanie zarządzające danymi pobranymi z obu oferowanych urządzeń  (poz. nr 1 MR i poz. nr 2 TK) muszą być kompatybilne.
