ZP/UR173/2014     						            Załącznik nr 1.1 do siwz 									– modyfikacja z dn. 09.01.2015r.

Zadanie 2: Dostawa komory laminarnej.

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta*) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Komora laminarna |  | * |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Sprzęt przeznaczony do pracy z cytostatykami, II klasy bezpieczeństwa | TAK / NIE | XXXX |
| 2. | Blat roboczy min. 120 cm (+/-2cm) | XXXX |  |
| 3. | Sprzęt zapewnia pionowy, laminarny przepływ powietrza | TAK / NIE | XXXX |
| 4. | Min. 3 filtry HEPA o wydajności min. 99,999% dla cząstek o średnicy min. 0,3 µm | XXXX |  |
| 5. | Filtr węglowy wylotowy | TAK / NIE | XXXX |
| 6. | Automatyczna kompensacja zużycia filtrów | TAK / NIE | XXXX |
| 7. | Godzinowy licznik czasu pracy urządzenia i lampy UV | TAK / NIE | XXXX |
| 8. | Przepływ powietrza regulowany w zakresie 0,2 – 0,8 m/s lub szerszym | XXXX |  |
| 9. | Okno frontowe wykonane z min. podwójnego hartowanego szkła bez ramy pochylone pod kątem min. 8° elektrycznie podnoszone i opuszczane z możliwością zasunięcia do końca – zamknięcia obszaru roboczego | XXXX |  |
| 10. | Blat roboczy dzielony (maks. 4 płyty autoklawialne) lub pełny, perforowany z blachy nierdzewnej | XXXX |  |
| 11. | Wnętrze obszaru roboczego wykonane ze stali nierdzewnej | TAK / NIE | XXXX |
| 12. | Lampa UV zamocowana na stałe , umieszczona w górnej przedniej lub tylnej części obszaru roboczego zabezpieczona przed przypadkowym włączeniem podczas pracy | TAK / NIE |  |
| 13. | Oświetlenie białe jarzeniowe min. 1400 lux | XXXX |  |
| 14. | Minimum 2 gniazda elektryczne (220-240 V) | XXXX |  |
| 15. | Minimum 1 zawór gazu | XXXX |  |
| 16. | Stelaż na blokowanych kółkach | TAK / NIE | XXXX |
| 17. | Zasilanie 230V/60 Hz | XXXX |  |
| 18. | Pobór prądu maks. 450 W | XXXX |  |
| 19. | Wyposażenie komory: min. 1 lampa doświetlająca przestrzeń roboczą, min. 1 lampa bakteriobójcza UV, min. 2 gniazda elektryczne wewnątrz przestrzeni roboczej, min. 1 podstawa pod komorę laminarną | XXXX |  |
| 20. | Koszty transportu, instalacji oraz instruktażu z zakresu obsługi urządzenia u Zamawiającego pokrywa Wykonawca | TAK / NIE | XXXX |
| 21. | Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład oferowanego aparatu min. 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru urządzenia w miejscu instalacji u Zamawiającego (*Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert) | XXXX | * |
| 22. | Czas reakcji serwisu maksimum 48 godzin | XXXX |  |
| 23. | Czas naprawy maksymalnie 21 dni w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego | TAK / NIE | XXX |
| 24. | Darmowa aktualizacja oprogramowania aparatu | TAK / NIE | XXXX |

UWAGA !!

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Opis kryteriów wyboru oferty

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

A. Cena brutto oferty :		80 %

B. Gwarancja (w miesiącach): 	20 %

Minimalny czas gwarancji: 24 miesiące. Poniżej tego czasu oferta zostaje odrzucona.

Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów w kryterium „gwarancja”, gdy oferowany czas gwarancji wynosi 36 miesięcy lub więcej.