	[image: image5.png]



	[image: image1.jpg]PROGRAM
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI





WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
	[image: image2.png]



	[image: image3.jpg]UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



[image: image4.jpg]UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO





	
	
	


ZP/UR/46/2015 






Załącznik nr 1.1 do siwz
(po zmianie treści siwz z 18.05.2015r.)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1: Dostawa urządzenia do pomiarów momentów siły mięśniowych kończyn górnych i dolnych oraz dwuosiowego czujnika do analizy ruchu w ramach projektu pn.: „Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”
Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

	Nazwa przedmiotu zamówienia 
	Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta  oraz producenta)

	
	

	Poz. nr 1    Zestaw do diagnostyki – pomiarów momentów sił mięśniowych i terapii kończyn górnych i dolnych, 1 szt.

          
	

	Lp.
	Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia
	Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia
	Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia

	1
	2
	3
	4

	1.
	Fotel wraz z przystawkami do diagnostyki kończyn górnych i dolnych – przynajmniej mięśni zginaczy i prostowników stawów: ramiennych, biodrowych i kolanowych  oraz ćwiczeń czynnych i z oporem w/w grup mięśniowych
	TAK/NIE
	xxx

	2.
	Konstrukcja fotela umożliwiająca diagnostykę i ćwiczenia w pozycji leżącej oraz siedzącej
	TAK/NIE
	xxx

	3.
	Wymiary fotela: 

długość min. 164 cm 
	xxx
	

	
	wysokość min. 155 cm 
	xxx
	

	
	szerokość min. 98 cm 
	xxx
	

	
	wysokość oparcia min. 88 cm 
	xxx
	

	4.
	Regulowane oparcie  przynajmniej od 0° do 90​​°
	TAK/NIE
	xxx

	5.
	Waga fotela – min. 49 kg
	xxx
	

	6.
	Obciążenie maksymalne – przynajmniej 160 kg
	xxx
	

	7.
	W zestawie przynajmniej 2 głowice oporowe, przynajmniej 2 pasy stabilizacyjne, przynajmniej 6 sztuk ciężarków
	xxx
	

	8.
	Zaczepy  do mocowania taśm i rzemieni gumowych
	TAK/NIE
	xxx

	9.
	Dwa indukcyjnościowe przetworniki sił
	TAK/NIE
	xxx

	10.
	Moduł pomiarowy:

dokładność odczytu – przynajmniej 8000 działek; 
	xxx
	

	
	szybkość odczytu wskazań każdej z belek pomiarowych co najmniej – 100 ms,
	xxx
	

	
	klasa dokładności co najmniej  0,5%
	xxx
	

	11.
	Oprogramowanie pozwalające na zapis przynajmniej:

długości ramienia przyłożonej siły, czasu trwania badania, wzrostu, wagi, daty urodzenia, daty badania,  opisu badania 
	xxx
	

	12.
	Oprogramowanie umożliwiające na pomiar i wyliczenie przynajmniej:

wartości maksymalnej siły, wartości średniej siły, wartość popędu momentu siły ocenianych mięśni
	xxx
	

	13.
	Eksport zebranych danych do arkusza statystycznego
	TAK/NIE
	xxx

	14.
	Interfejs do komputera USB
	TAK/NIE
	xxx

	15.
	Wyposażenie: kabel USB, instrukcja obsługi, płyta instalacyjna
	TAK/NIE
	xxx

	16.
	Stacja robocza do rejestracji i analizy wyników
	TAK/NIE
	xxx

	17.
	Wysięgnik na monitor z regulowaną wysokością oraz monitor – przynajmniej 32”
	xxx
	

	19.
	Dowóz i  montaż  uwzględnione w cenie
	TAK/NIE
	xxx

	20.
	Bezpłatne szkolenie dla dowolnej liczby osób, trwające min. 4 godziny.
	TAK/NIE
	xxx

	Nazwa przedmiotu zamówienia 
	Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta  oraz producenta)

	Poz. nr 2     Dwuosiowy czujnik do analizy ruchu, 1 szt.


	

	Lp.
	Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia
	Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia
	Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia

	1
	2
	3
	4

	1 
	Pojedynczy czujnik przyśpieszenia dwuosiowy do pomiarów kątowych
	TAK/NIE
	xxx

	2 
	Funkcja manipulatora do biofeedbacku
	TAK/NIE
	xxx

	3 
	Współpraca z zestawem do diagnostyki momentów sił mięśniowych
	TAK/NIE
	xxx


	Czas reakcji serwisowej max. 72 godz.
	TAK/NIE
	XXXX

	Czas naprawy max. 21 dni w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego
	TAK/NIE
	XXXX


	Wymagana min. gwarancja na urządzenia z pozycji 1  i 2 
min. 12 miesięcy*

(*Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert)
	Oferujemy gwarancję:


  UWAGA !!
1. W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

2. W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

3. W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

4. Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

5. Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.
Opis kryteriów wyboru oferty.

*Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): 

A. Cena:

80%

B. Gwarancja (w miesiącach): 
20%

Minimalny czas gwarancji: 12 miesięcy 
Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone. Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów w kryterium „gwarancja”, gdy oferowany czas gwarancji wynosi 24 miesięcy lub więcej
................................................................................

                                                                                                                      podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia
Zadanie nr 2: Dostawa systemu do precyzyjnego cięcia tkanek i implantów w ramach projektu pn.: „Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”

	Nazwa przedmiotu zamówienia 
	Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta  oraz producenta)

	Pozycja nr 1 System do precyzyjnego cięcia tkanek i implantów
	

	Lp.
	Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia
	Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia
	Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia

	1
	2
	3
	4

	1.
	System do precyzyjnego cięcia tkanek i implantów 
	TAK/NIE
	XXXX

	
	Minimalne wymagania techniczne:
	
	

	2.
	Diamentowa piła taśmowa 
	TAK/NIE
	XXXX

	3.
	Grubość ostrza min 0,3 mm – max 0,6 mm
	XXXX
	

	4.
	Prędkość cięcia od 200 do 1200 m/min lub szerszym 
	XXXX
	

	5.
	Wysokość obszaru cięcia od 200 do 300 mm lub szerszym
	XXXX
	

	6.
	Szerokość obszaru ciecia od 300mm do 400mm lub szerszym
	XXXX
	

	
	Układ chłodzenia  
	
	

	8.
	Chłodzenie wodne zapobiegający pyleniu materiału 
	TAK/NIE
	XXXX

	 9.
	Wskaźnik laserowy
Zamawiający dopuszcza również: 

System bez wskaźnika laserowego
	XXXX
	

	
	Gwarancje
	
	

	10
	Pełna gwarancja na wszystkie elementy zestawu 
min. 24 miesiące (*stanowi kryterium oceny ofert)

	XXXX
	

	11.
	Czas reakcji serwisowej max. 48 godz.
	TAK/NIE
	XXXX

	12.
	Czas naprawy max. 7 dni w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego
	TAK/NIE
	XXXX

	13.
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i zagwarantowanie serwisu urządzenia.
	TAK/NIE
	XXXX

	14.
	Wszystkie wymagane przez producenta oferowanego zestawu przeglądy w okresie gwarancji pokrywa wykonawca
	TAK/NIE
	XXXX

	15.
	Możliwość zgłoszenia serwisowego 24h/dobę, 365 dni w roku.
	TAK/NIE
	XXXX

	16.
	Zdalna diagnostyka systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego.
	TAK/NIE
	XXXX

	17.
	dostawę, montaż   i uruchomienie zestawu oraz instruktaż z obsługi urządzenia pokrywa wykonawca
	TAK/NIE
	XXXX

	18.
	Min. 10 - letni okres gwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych na cały zestaw, za wyjątkiem dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamych z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, których dotyczy 5 – letni okres gwarantowania dostępności.
	TAK/NIE
	XXXX

	19.
	Darmowa aktualizacja oprogramowania urządzenia.
	TAK/NIE
	XXXX


  UWAGA !!
1. W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

2. W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

3. W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

4. Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

5. Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.
Opis kryteriów wyboru oferty.

*Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): 

A. Cena:

80%

B. Gwarancja (w miesiącach): 
20%

Minimalny czas gwarancji: 24  miesiące 
Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone. Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów w kryterium „gwarancja”, gdy oferowany czas gwarancji wynosi 36 miesięcy lub więcej
................................................................................

                                                                                                                      podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie nr 3: Dostawa multipleksowego systemu analizy białek i kwasów nukleinowych w ramach projektu pn.: „Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

	Nazwa przedmiotu zamówienia 
	Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta  oraz producenta)

	
	

	Poz. nr 1   Multipleksowy system analizy białek i kwasów nukleinowych, 1 szt.  
	

	Lp.
	Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia
	Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia
	Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Kompletny (brak konieczności dokupowania lub posiadania przez Zamawiającego dodatkowych urządzeń i oprogramowania) i zintegrowany system detekcji analizy białek i kwasów oparty na współdziałaniu mikrosfer - kulek magnetycznych i kulek polistyrenowych
	Tak/Nie
	XXX

	2.
	System ten umożliwia jednoczesną analizę do min. 500 analitów w jednej próbie (w jednym dołku płytki wielodołkowej lub probówce) dołkowej.
	XXX
	

	3.
	Obsługa płytek 96-dołkowych i 384-dołkowych
	Tak/Nie
	XXX

	4.
	Klasyfikacja mikrosfer ≥80%
	XXX
	

	5.
	Całkowita błędna klasyfikacja mikrosfer ≤ 4%
	XXX
	

	6.
	Detekcja kanału reporterowego: A/D rozdzielczość min. 16 bitów

	XXX
	

	7.
	Zakres dynamiczny kanału reporterowego: ≥ 4,5 dekady
	XXX
	

	8.
	Wyposażony w min. 2 lasery.
	XXX
	

	9.
	Detektor klasyfikacji: fotodioda lawinowa z kompensacją temperatury
	Tak/Nie
	XXX

	10.
	Detektor dyskryminacji dubletów: fotodioda lawinowa z kompensacją temperatury
	Tak/Nie
	XXX

	11.
	Szybkość iniekcji próbki: min. 2 µL/sekundę


	XXX
	

	12.
	Objętość pobranej próby: w zakresie 10 do 200 µL  lub szerszym
	XXX
	

	13.
	Inicjalizacja systemu: < 60 minut (wliczając nagrzewanie laserów oraz kalibrację
	XXX
	

	14.
	Kontrola temperatury: utrzymanie stałej temperatury w bloku nagrzewającym w zakresie od 35°C do 60°C lub szerszym.
	XXX
	

	15.
	Szybkość czytania płytki 96-dołkowej – maks. 20 min; płytki 384 – maks. 90 min.  
	XXX
	

	16.
	Automatyczne ustawianie wysokości igły.
	Tak/Nie
	XXX

	17.
	Możliwość analizy płytek 96-dołkowych oraz płytek 384-dołkowych różnych producentów.
	Tak/Nie
	XXX

	18.
	Możliwość analizy płytek o płaskim dnie, stożkowe, zaokrąglone, płytek filtracyjne, płytek dowolnego koloru.
	Tak/Nie
	XXX

	19.
	System wyposażono w komputer PC:

· Pamięć: min. 4 GB RAM

· Dysk twardy: min. 160 

· Min. 4 porty USB wersja 2.0 

· Napęd: DVD RW+/-

· System operacyjny zapewniający obsługę urządzenia oraz prace dedykowanego oprogramowania analitycznego

· Monitor o przekątnej min. 17 cali.
	XXX
	

	20.
	Oprogramowanie zapewniające codzienną pracę systemu i utrzymanie systemu oraz gromadzenie, zarządzanie i analizę multipleksowych danych o funkcjach co najmniej:

•
Włączanie i wyłączanie systemu oraz konserwacja systemu

•
Kalibracja i weryfikacja systemu z zastosowaniem oraz wpisywanie protokołów

•
Interfejs graficzny 

•
Bezpośredni import plików co najmniej: CSV i Microsoft Excel®

•
Możliwość importu danych z innego oprogramowania do analizy 

•
Możliwość przygotowywania kompleksowych i szczegółowych raportów w różnych formatach: raportów graficznych w 2D i 3D, wykresów słupkowych

•
Możliwość wykonania analizy danych w formie klasterów oraz obrazowanie stężenia analitów w próbkach za pomocą kolorów 

•
Wyliczanie następujących wartości/współczynników statystycznych w raportach dla krzywych standardowych: CHI, CV , R2, DC (minimalne i maksymalne wykrywalne stężenie) oraz współczynnik odzysku w % (tzw. recovery)

•
Możliwość porównywania ze sobą dwóch różnych krzywych standardowych, otrzymanych z różnych płytek 

•
Możliwość przygotowywania formatów do importowania danych pod własne indywidualne potrzeby

•
Automatyczne  obliczanie współczynnika zmienności (CV) dla powtarzających się próbek

•   Generowanie krzywych standardowych następującymi metodami: kubiczna krzywa składana, 5-parametrowa krzywa (skala liniowa i logarytmiczna), 4-parametrowa krzywa (skala logarytmiczna), metoda najlepszego dopasowania

•
Całkowicie zintegrowana wizualizacja pomiędzy oryginalnymi danymi, mapowaniem krzywych i rezultatami

•
Możliwość kontroli analitów i kontroli próbki

•
Oprogramowanie do analizy ma funkcję auto-detekcji dla standardów,  kontroli jakości i próbek

•
Automatyczny import danych z systemu przez tzw.

•
Całkowicie współdziała z systemami operacyjnymi 32-bitowymii i 64-bitowumi

•
Ładowanie danych przez kreator szybkiego startu 

•
Wizualne pokazywanie (różne kolory) stężenia próbek w zakresie i poza zakresem krzywej 

•
Raporty pokazujące kontrole jakości poza zakresem krzywej 

•
Raporty pokazujące próbki o niskiej liczbie kulek (<30 kulek) oraz efekcie Hook’a
	XXX
	

	21.
	Zestaw umożliwiający uruchomienie, kalibrację i   weryfikację urządzenia

· Zestaw umożliwiający ustawianie wysokości igły na różne płytki 96-dołkowe (płytki o płaskim dnie, stożkowe, o kształcie „U” oraz płytki filtracyjne

· Pojemnik na płyn przepływowy – pojemność min. 20 litrów; 

· Pojemnik na odpadki

· Sondy próbki (igła) – min. 3 szt.

· Min. 100 litrów płynu przepływowego

· Zestaw do kalibracji systemu – min. 25 kalibracji

· Zestaw do weryfikacji systemu – min. 25 weryfikacji

· Zestaw odczynników do oceny min. 5analitów (do wyboru przez Zamawiającego)
	XXX
	

	24.
	Gwarancja min. 12 miesięcy od daty protokolarnego odbioru urządzenia w miejscu  instalacji u Zamawiającego.

(*stanowi kryterium oceny ofert)
	XXX
	

	25.
	Dostawca zapewnia wsparcie aplikacyjne 
	Tak/Nie
	XXX

	26.
	Czas reakcji serwisowej max. 72 godz.
	XXX
	

	27.
	Czas naprawy max. 21 dni, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego
	XXX
	

	28.
	Bezpłatne szkolenie, dostawa i instalacja w siedzibie Zamawiającego.
	Tak/Nie
	XXX


UWAGA !!
1. W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

2. W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

3. W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

4. Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

5. Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.
Opis kryteriów wyboru oferty.

*Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): 

A. Cena:

70%

B. Gwarancja (w miesiącach): 
20%
C. Termin realizacji:     10%
Minimalny czas gwarancji: 12  miesięcy
Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone. Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów w kryterium „gwarancja”, gdy oferowany czas gwarancji wynosi 36 miesięcy lub więcej
Maksymalny termin realizacji może wynosić 28 dni. Oferty z terminem realizacji powyżej 28 dni zostaną odrzucone.

................................................................................

                                                                                                                      podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie nr 4: Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej w ramach projektu pn.: „Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”
Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

	Nazwa przedmiotu zamówienia 
	Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta  oraz producenta)

	
	

	Poz. nr 1   Zamrażarka niskotemperaturowa, 1 szt.  
	

	Lp.
	Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia
	Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia
	Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Zamrażarka niskotemperaturowa w wykonaniu szafowym 
	Tak/Nie
	

	2.
	Min. pojemność użytkowa  500 litrów
	xxx
	

	3.
	Maksymalna zewnętrzna szerokość zamrażarki 80cm – wymagana z powodu ustawienia pomiędzy meblami laboratoryjnymi.
	xxx
	

	4.
	Izolacja zamrażarki wykonana w technologii półpróżniowej lub próżniowej
	xxx
	

	5.
	Izolacja półpróżniowa lub próżniowa w drzwiach zewnętrznych.
	xxx
	

	6.
	Drzwi zewnętrzne z zamknięciem mechanicznym

	Tak/Nie
	

	7.
	Zamek na klucz
	Tak/Nie
	

	8.
	Min. dwoje wewnętrznych
	xxx
	

	9.
	Drzwi wewnętrzne z zamknięciem na zatrzask
	Tak/Nie
	

	10.
	Zakres nastawiania temperatury od -50°C do -80°C lub szerszym
	xxx
	

	11.
	Dokładność regulacji temperatury ±1°C lub dokładniejszy 
	xxx
	

	12.
	Minimum 3 półki w komorze z możliwością regulacji ich wysokości
	xxx
	

	13.
	Sterownik mikroprocesorowy 
	Tak/Nie
	

	14.
	Panel sterowania ze zintegrowanym wyświetlaczem typu LED
Zamawiający dopuszcza również: 

Panel sterowania ze zintegrowanym wyświetlaczem LCD graficznym

	xxx
	

	15.
	Sterownik wyposażony w alarmy minimum 

· o niekontrolowanym wzroście lub spadku temperatury w zamrażarce,

·  niedomknięciu drzwi,

· zaniku zasilania,

·  zanieczyszczeniu filtra skraplacza,

·  konieczności wymiany zużytych komponentów
	xxx
	

	16.
	Wbudowany system diagnostyczny z wyświetlaniem kodów błędów informujących o nieprawidłowej temperaturze otoczenia, przeładowaniu zamrażarki, usterkach czujników
	Tak/Nie
	

	17.
	Możliwość blokady klawiatury panelu sterowania za pomocą kombinacji przycisków
	Tak/Nie
	

	18.
	Min. 4 kółka transportowe do łatwego przemieszczania urządzenia.
	xxx
	

	19.
	Ogrzewany port wyrównywania ciśnień
	Tak/Nie
	

	20.
	Układ chłodzenia kaskadowy, dwu-kompresorowy
	Tak/Nie
	

	21.
	Zużycie energii elektrycznej: maksymalnie 10 kWh/24h mierzone przy nastawionej temperaturze maksymalnie -80°C stopni, temperatura otoczenia +20°C-26°C stopni (zamrażarka niewypełniona materiałem)- potwierdzone oryginalnymi folderami Producenta.
	xxx
	

	22.
	Zamrażarka wyposażona w stelaże -  min. 16 sztuk oraz kriogeniczne pudełka kartonowe z kratką wewnętrzną 9x9 -  min. 320 sztuk
	xxx
	

	23.
	Możliwość doposażenia zamrażarki w wolnostojący system awaryjnego podtrzymywania temperatury typu backup z funkcją zliczania pozostałego w butli CO2
	Tak/Nie
	

	24.
	Możliwość doposażenia zamrażarki w rejestrator temperatury z powiadamianiem na telefon komórkowy o stanach awaryjnych
	Tak/Nie
	

	25.
	Zamrażarka posiada Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych  lub zgłoszenie zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz. U. 2010r.  Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) 
	Tak/Nie
	

	26.
	Zamrażarka posiada certyfikat, że może być przeznaczona do przechowywania krwi, płynów ustrojowych, komórek, tkanek, płynów lub gazów z możliwością późniejszego wprowadzenia do ciała.
	Tak/Nie
	

	27.
	Gwarancja min. 12 miesięcy od daty protokolarnego odbioru urządzenia w miejscu  instalacji u Zamawiającego.

(*stanowi kryterium oceny ofert)
	xxx
	

	28.
	Dostawca zapewnia wsparcie aplikacyjne 
	Tak/Nie
	

	29.
	Czas reakcji serwisowej max. 72 godz.
	xxx
	

	30.
	Czas naprawy max. 21 dni, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego
	xxx
	

	31.
	Bezpłatne szkolenie, dostawa i instalacja w siedzibie Zamawiającego.
	Tak/Nie
	


UWAGA !!
1. W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

2. W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

3. W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

4. Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

5. Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.
Opis kryteriów wyboru oferty.

*Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): 

A. Cena:

70%

B. Gwarancja (w miesiącach): 
20%
C. Termin realizacji:     10%
Minimalny czas gwarancji: 12  miesięcy
Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone. Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów w kryterium „gwarancja”, gdy oferowany czas gwarancji wynosi 36 miesięcy lub więcej
Maksymalny termin realizacji może wynosić 28 dni. Oferty z terminem realizacji powyżej 28 dni zostaną odrzucone.

................................................................................

                                                                                                                      podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
