	[image: image5.png]



	[image: image1.jpg]PROGRAM
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI





WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
	[image: image2.png]



	[image: image3.jpg]UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



[image: image4.jpg]UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO





	
	
	


ZP/UR/60/2015






Załącznik  nr 1.1 do siwz
 Zmodyfikowany w dniu 25.06.2015 Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania nr 1
(wymagania i parametry minimalne)
Zadanie nr 1: Dostawa i uruchomienie systemu zapewaniającego pełną diagnostykę czynności układu oddechowego w ramach projektu pn.: „Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”
Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta  oraz producenta)

	Poz. nr 1  -  Spirometr             
	

	L.P
	Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia
	Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia 
	Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Spirometr w skład którego wchodzą moduły umożliwiające co najmniej wykonanie: 

· Spirometrii spokojnej VC i składowych,

· Spirometria natężona FVC i składowych, 

· Maksymalna wentylacja MVV,

· Próby rozkurczowej w każdym z dostępnych modułów,

· Próba prowokacyjna z automatycznym podawaniem lepu
	TAK/NIE


	XXXXXXXX

	2. 
	Głowica pneumotachograficzna bez konieczności wymiany po każdym pacjencie współpracująca z filtrami bakteryjno-wirusowymi
	TAK/NIE


	XXXXXXXX

	3. 
	Opór głowicy pomiarowej <0.05 kPa/(l/s) przy 10 l/s
	XXXXX
	

	4. 
	Zakres pomiaru przepływu – minimum 0 - 18 l/s
	XXXXX
	

	5. 
	Dokładność pomiaru przepływu ≤ 3% 
	             XXXXX
	

	6. 
	Rozdzielczość pomiaru przepływu: mniejsza lub równa 2 μL/s
	XXXXX
	

	7. 
	Zakres pomiaru objętości 0-18 L lub szerszy
	XXXXX
	

	8. 
	Dokładność pomiaru objętości ≤ 3% 
	XXXXX
	

	9. 
	Rozdzielczość pomiaru objętości: mniejsza lub równa 2 μL
	XXXXX
	

	10. 
	Możliwość konfiguracji własnych raportów użytkownika
	TAK/NIE


	XXXXXXXX

	11. 
	Możliwość wydrukowania raportu na drukarce podłączonej do komputera oraz generowanie go w formie elektronicznej w różnych formatach, np. PDF, TIF, JPG, RTF
	TAK/NIE
	XXXXXXXX

	12. 
	Oprogramowanie określające bieżący status wizyty za pomocą różnych kolorów lub różnych ikon przypisanych dla odpowiednich etapów wizyty. System powinien rozróżniać co najmniej pięć etapów, w tym koniecznie następujące etapy:

· wprowadzono dane pacjenta bez wykonanego pomiaru

· przeprowadzono co najmniej jeden pomiar

· wizyta zakończona i zapisano co najmniej jeden raport

· wizyta zakończona i zapisano co najmniej jeden raport  oraz komentarz lekarza lub interpretację wyników
	TAK/NIE
	XXXXXXXX

	13. 
	Program spirometryczny wyposażony w graficzne wskaźniki informujące operatora o spełnieniu kryteriów zakończenia manewru:

· Czas wydechu (>3 lub >6 sekund) w zależności od wieku pacjenta 

· Ilość wydychanego powietrza w czasie ostatniej sekundy nasilonego wydechu (<25 ml)

Wskaźniki muszą pracować online, w trakcie wykonywania badania, a nie dopiero po jego zakończeniu.
	TAK/NIE


	XXXXXXX

	14. 
	Oprogramowanie do przeprowadzania prób prowokacyjnych automatycznie oblicza PC/PD_20
	TAK/NIE
	XXXXXXX

	15. 
	Możliwość wyboru pozycji w jakiej pacjent wykonuje badanie:

· Siedząca

· Stojąca

· Leżąca
	TAK/NIE
	XXXXXXX

	16. 
	Programy motywacyjne dla dzieci – min. 8 różnych animacji
	TAK/NIE
	XXXXXXX

	17. 
	Spirometr wymagający codziennej kalibracji objętości zgodnie z zaleceniami ATS ERS.
	TAK/NIE 
	XXXXXXX

	18. 
	W ramach standardowego wyposażenia znajduje się pompa kalibracyjna, lub moduł do automatycznej kalibracji objętości.
	TAK/NIE
	XXXXXXX

	19. 
	System wyposażony we własny kompresor generujący ciśnienie potrzebne podczas nebulizacji podczas badania prowokacyjnego 
	TAK/NIE
	XXXXXXX

	20. 
	Przepływ generowany przez kompresor 6 L /min lub o większej wydajności
	XXXXX
	

	21. 
	Ciśnienie generowane przez kompresor 1.0 bar lub wyższe
	XXXXX
	

	22. 
	Możliwość wyboru modułu wartości należnych, niezależnych dla każdego badania
	TAK/NIE
	XXXXXXX

	23. 
	Wszystkie moduły aparatu zamontowane na specjalnym wózku umożliwiającym przetransportowanie całego urządzenia 
	TAK/NIE
	XXXXXXX

	24. 
	Spirometr jest wyposażony w moduł wartości należnych  Quanjer-GLI-2012 lub równoważną 
Zamawiający dopuszcza również:

Spirometr jest wyposażony w moduł wartości należnych  zgodny z zaleceniami ERS/ATS 2005 lub równoważny
	XXXXX
	

	25. 
	Oferowany aparat jest wyposażony w zestaw komputerowy o parametrach nie gorszych niż:

- procesor osiągający w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 4900 punktów

- pamięć RAM min. 4 GB,

- dysk twardy min. 320 GB,

- drukarka kolorowa.
	XXXXXX
	

	26. 
	Funkcja: możliwość rozbudowy w przyszłości o moduł do oscylacji wymuszonych wykorzystujący wymuszenie impulsem ciśnieniowym:

· zakres mierzonych częstotliwości 3-48 Hz lub większy, wykorzystujący impulsy 0-100 Hz.

· częstotliwość próbkowania dla konwersji analogowo – cyfrowej minimum 200Hz

· możliwość  wykrywania i prezentacji ograniczeń przepływów wydechowych

· wyniki pomiaru kalkulowane i prezentowane na ekranie w czasie rzeczywistym (on-line)

· pomiar ciśnienia w ustach:

– Zakres: minimum 2 kPa

– Dokładność: 2% lub lepsza

– Rozdzielczość: ≤ 0,001 Pa 


	TAK/NIE


	XXXXXXX




	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta  oraz producenta)

	Poz. nr 2  -   Urządzenie do gromadzenia kondensatu powietrza wydychanego


	

	LP.
	Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia
	Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia 
	Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Możliwość ustawienia temperatury chłodzenia do co najmniej: -8 °C
	TAK/NIE
	

	2. 
	Zakres temperatury otoczenia pozwalającej na pracę urządzenia: co najmniej od +100C do +300C lub szerszy
	XXXXX
	

	3. 
	Możliwość transportowania 
	TAK/NIE
	

	4. 
	Sztywna torba transportowa 
	TAK/NIE
	

	5. 
	Wymiary urządzenia nie większe niż: (SxGxW): 

200 (mm) x 250 (mm) x 350 (mm)
	XXXXX
	


Gwarancja, szkolenia. 

	LP.
	Opis wymagań
	Zapewnienie żądanych wymagań
	Wymagania oferowane

	2. 
	Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii 48 godzin 
	XXXXX
	

	3.
	Czas naprawy od momentu zgłoszenia awarii – max 7 dni 
	XXXXX
	

	4. 
	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia. 
	TAK/NIE
	XXXXXX


	Wymagana min. gwarancja na urządzenia  z poz. 1,2: 

min. 12 miesiące*

(*Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert)
	Oferujemy gwarancję:


  UWAGA !!
1. W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

2. W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

3. W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

4. Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

5. Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Opis kryteriów wyboru oferty.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): 

A. Cena brutto oferty :

80%

B. Gwarancja (w miesiącach): 
20%

Minimalny czas gwarancji: 12 miesięcy. 

Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów, gdy czas gwarancji wynosi 36 miesięcy lub więcej.

Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone.

................................................................................

                                                                                                                      podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

